APSTIPRINĀTS

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu komisijas

2015. gada 30. jūlija sēdē

protokols Nr. 2015/33 - 01

**APP LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES**

**INSTITŪTS**

**Iepirkuma „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā:**

**„Laboratorijas trauku mazgājamo mašīnu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”**

**NOLIKUMS**

**iepirkuma identifikācijas numurs**

OSI 2015/33 MI ERAF

Rīga

2015

Satura rādītājs

[**INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM** 3](#_Toc389470039)

[**1.** **Vispārīgā informācija** 4](#_Toc389470040)

[**2.** **Informācija par iepirkuma priekšmetu un līgumu** 5](#_Toc389470041)

[**3.** **pretendentu Izslēgšanas, atlases un kvalifikācijas prasības** 6](#_Toc389470042)

[**4.** **Iesniedzamie dokumenti** 6](#_Toc389470043)

[**5.** **Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji** 8](#_Toc389470044)

[**Tehniskās specifikācijas** 9](#_Toc389470045)

[VISPĀRĒJA INFORMĀCIJ**A** 10](#_Toc389470046)

[PIEGĀDĀJAMO PREČU Tehniskās specifikācija**s** 10](#_Toc389470047)

[**LĪGUMA PROJEKTS** 13](#_Toc389470049)

[Līguma noteikumi 14](#_Toc389470050)

[**FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI** 22](#_Toc389470054)

[1. FORMA 23](#_Toc389470055)

[2. FORMA 24](#_Toc389470056)

[3. FORMA 25](#_Toc389470057)

[4.1. FORMA 26](#_Toc389470058)

[4.2. FORMA 27](#_Toc389470059)

# 

# **I nodaļa**

# **INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM**

1. **Vispārīgā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs**

OSI 2015/33 MI ERAF

* 1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Latvijas Organiskās sintēzes institūts |
| **Adrese** | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija |
| **Reģ. Nr.** | LV90002111653 |
| **Konta Nr. bankā** | LV41UNLA0001001609845 |
| **Kontaktpersona** | Artūrs Aksjonovs |
| **Tālruņa Nr.** | +371 67014884 |
| **Faksa Nr.** | +371 67014813 |
| **e-pasta adrese** | [arturs@osi.lv](mailto:arturs@osi.lv) |
| **Darba laiks** | No 9.00 līdz 17.00 |

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš**

Piedāvājumi iesniedzami **līdz** **2015. gada 12. augustam plkst. 14:00** Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles ielā 21, 112. kab.

* 1. **Piedāvājuma nodrošinājums**

Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.

* 1. **Piedāvājuma noformējums**
     1. Piedāvājumam, dokumentiem un korespondencei starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar iepirkuma norisi, jābūt latviešu valodā. Papildus, ražotāja tehniskā dokumentācija var tikt pievienota arī angļu valodā.
     2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda iepirkuma identifikācijas numurs (OSI 2015/33 MI ERAF).
     3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma viens oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto 1.5.2. punktā minētājā aploksnē.
     4. Piedāvājumu paraksta Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.
     5. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
        1. Pieteikuma dalībai konkursā kopā ar Pretendentu atlases dokumentiem;
        2. Tehniskā piedāvājuma;
        3. Finanšu piedāvājuma
  2. **Iepirkuma nolikuma saņemšana**

Iepirkuma nolikumu var brīvi lejupielādēt Pasūtītāja mājas lapā **http://www.osi.lv**

* 1. **Iepirkumu komisijas sastāvs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vārds, Uzvārds** | **Amats** |
| **Komisijas**  **priekšsēdētājs** | Osvalds Pugovičs | Direktors |
| **Komisijas**  **locekļi** | Ivars Kalviņš | Vadošais pētnieks |
|  | Dace Kārkle | Direktora vietniece |
|  | Gunārs Duburs | Membrānaktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs |
|  | Modris Banka | Galvenais inženieris |
| **Sekretārs** | Artūrs Aksjonovs | Iepirkumu nodaļas vadītājs |

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu un līgumu**
   1. **Iepirkuma priekšmets**

Iepirkuma priekšmets Laboratorijas trauku mazgājamo mašīnu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros, turpmāk tekstā „Iekārtu piegādes”.

Piegādātājam ir jāveic iekārtu piegādes, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.

CPV kods: 42959000-3

* 1. **Piedāvājumu skaits**

**P**retendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

* 1. **Līguma slēgšanas nosacījumi**

Tiks slēgts viens līgums par visu iepirkuma apjomu.

* 1. **Līguma izpildes vieta**

Līgumu izpildes vietas ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija.

* 1. **Līguma izpildes laiks**

Līguma izpildes laiks ir **trīs mēneši** no līguma parakstīšanas brīža, ja tehniskajā specifikācijā nav paredzēts īsāks līguma izpildes termiņš.

* 1. **Līguma izpildes nosacījumi**
     1. Preces jāpiegādā vienā piegādes reizē.
     2. Grozījumus iepirkuma līgumā, ja tādi nepieciešami, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

1. **pretendentu Izslēgšanas, atlases un kvalifikācijas prasības**
   1. **Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā**

Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa no jebkuras valsts, kura ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

* 1. **Pretendentu izslēgšanas nosacījumi**

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus.

* 1. **Kvalifikācijas prasības**
     1. Pretendents vismaz vienu reizi ir veicis piedāvātajām precēm līdzīgu (pēc funkcionalitātes un pielietojuma) preču piegādi un uzstādīšanu ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. gadi) par summu, kas nav mazāka par 1/3 (vienu trešdaļu) no šim iepirkumam iesniegtā piedāvājuma vērtības.
     2. Pretendents ir saņēmis vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja, kam tas ir piegādājis līdzīgas (pēc funkcionalitātes un pielietojuma) preces un veicis to uzstādīšanu ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. gadi) par summu, kas nav mazāka par 1/3 (vienu trešdaļu) no šim iepirkumam iesniegtā piedāvājuma vērtības.
     3. Pretendentam jānodrošina vismaz vienu servisa speciālistu, (pretendenta darbinieku vai personu, kura tiks piesaistīta līguma noslēgšanas gadījumā), kas ir izgājis apmācību un ir sertificēts veikt piegādājamo preču remontu un apkopi. Apmācības un sertifikācijas faktu pastiprina oficiāls dokuments no piedāvāto preču ražotāja. Ja piedāvātais speciālists nav uzņēmuma darbinieks, tad nepieciešams iesniegt Pretendenta un norādītās personas vienošanos par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, ja tāds tiks noslēgts.

*(apakšpunkts attiecas uz pretendentiem, kas nav piedāvāto preču ražotāji*.)

1. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**
   1. **Pretendentu atlases dokumenti**
      1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos veikt Preču piegādi, saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt uzņēmuma vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai. Skatīt nolikuma 1.formu.

* + 1. Vispārēja informācija par Pretendentu saskaņā ar nolikuma 4. Formu. Obligāti jāaizpilda visi lauki.
  1. **Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas nosacījumu izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti.**
     1. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkumu komisija, lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.2 panta piektās daļas nosacījumiem, rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta septītās daļas 1. un 2. punktu.
     2. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, tā rīkojas saskaņā ar PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktu.
  2. **Pretendentu kvalifikācijas dokumenti**
     1. Vispārēja informācija par Pretendentu saskaņā ar nolikuma IV Nodaļas 4.1.formu. Obligāti jāaizpilda visi lauki.
     2. Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, informācija par šīm personām, jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma IV Nodaļas 4.2. formu, kur norādīts personas nosaukums, kontaktpersona, un īss apraksts, kādā veidā persona piedalīsies iepirkuma līguma izpildē. Minētās personas iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē.
     3. Apliecinājums par vismaz vienu piedāvātajām precēm līdzīgu (pēc funkcionalitātes un pielietojuma) preču piegādes gadījumu ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. gadi) par summu, kas nav mazāka par 1/3 (vienu trešdaļu) no šim iepirkumam iesniegtā piedāvājuma vērtības. Apliecinājumā jānorāda:
* piegādāto preču nosaukumi;
* piegādāto preču kopējā vērtība (cena);
* ar piegādātajām precēm saistīto sniegto pakalpojumu veidi;
* piegādāto preču saņēmēju nosaukumi un to adreses.
  + 1. Vismaz viena pozitīva atsauksme no pasūtītāja, kam Pretendents ir piegādājis līdzīgas (pēc funkcionalitātes un pielietojuma) preces un veicis to uzstādīšanu ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. gadi) par summu, kas nav mazāka par 1/3 (vienu trešdaļu) no šim iepirkumam iesniegtā piedāvājuma vērtības.
    2. Oficiāls dokuments no piedāvāto preču ražotāja, kurā ir norādīts vismaz viens servisa speciālists (pretendenta darbinieks vai persona, kura tiks piesaistīta līguma noslēgšanas gadījumā), kas ir izgājis apmācību un ir sertificēts veikt piegādājamo preču remontu un apkopi. Ja piedāvātais speciālists nav uzņēmuma darbinieks, tad nepieciešams iesniegt Pretendenta un norādītās personas vienošanos par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, ja tāds tiks noslēgts.

*(apakšpunkts attiecas uz pretendentiem, kas nav piedāvāto preču ražotāji*.)

* + 1. Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, tad punktos 4.3.3. līdz 4.3.5. minētie dokumenti ir jāiesniedz tām personām, uz kuru kvalifikāciju Pretendents balstās savā Piedāvājumā.
  1. **Tehniskais piedāvājums**
     1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.
     2. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formai (2. forma). Pretendents var brīvi pievienot papildus materiālus par piedāvātajām precēm.
  2. **Finanšu piedāvājums**
     1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās noteikto piegādājamo Preču un Saistīto pakalpojumu apjomu un raksturojumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (3. forma).
     2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, piemērojamo PVN (atbilstošā proporcijā) un cenu ar PVN.
     3. Piedāvājumā jānorāda gan vienību cenas gan kopējā cena par iepirkuma (vai tā daļas, ja iepirkums tiek dalīts daļās) apjomu.
     4. Finanšu piedāvājumā preču vienību cenās jābūt iekļautām visām piegādājamo Preču un Saistīto pakalpojumu izmaksām.
     5. Pretendenta piedāvātajām cenām un vienību likmēm jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja Preču un Saistīto pakalpojumu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz Pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.

1. **PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI**
   1. **Preču prezentācija**

Preču prezentācija nav paredzēta

* 1. **Piedāvājumu noformējuma pārbaude**

Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentācijas un Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstības vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē.

* 1. **Piedāvājuma izvēles kritēriji**

Iepirkuma komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu**, **kas atbilst** **Nolikuma prasībām** un **Tehniskajām specifikācijām** ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst pretendentu atlases un kvalifikācijasprasībām. (Ja Iepirkums tiek dalīts daļās, komisija izvēlas vienu piedāvājuma par katru iepirkuma daļu.)

* 1. **Uzvarētāja noteikšana**

Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kura piedāvājums izvēlēts saskaņā ar Nolikuma 5.3. punktu un kurš nav izslēgts atbilstoši PIL 8.2 panta piektajai daļai.

**II nodaļa**

# **Tehniskās specifikācijas**

**VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA**

Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

**Pasūtītājs**

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija.

**Piegādes apraksts**

Piegādātājam ir jāveic iekārtu piegādes, atbilstoši Tehniskajās specifikācijā noteiktajām prasībām. Tiek izskatīti tikai jaunu/nelietotu iekārtu piedāvājumi, ja tie atbilst šajā nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem.

**Preču garantijas nosacījumi**

Iekārtu garantijas laikam jābūt vismaz 24 mēneši, ja iekārtu Tehniskajās specifikācijās nav norādīts savādāk.

**Preču piegādes nosacījumi**

Iekārtas piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma, tādā laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, kas norādīts iekārtas tehniskajās specifikācijās.

**PIEGĀDĀJAMO PREČU** **Tehniskā specifikācija**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Pozīcija*** | ***Apraksts/Prasības*** |
| 1 | 2 |
|  |  |
| **Daudzums** | **3 gabali** |
| Novietojums | Brīvi stāvoša, var iebūvēt. |
| Mazgāšanas mašīnas  izmēri | Mazgāšanas kameras izmēri ne mazāki kā: platums 550 mm; dziļums 500 mm; augstums 650 mm jeb vismaz 170 litri.  Lai mašīnu varētu uzstādīt zem galda, mašīnas ārējie izmēri ne lielāki kā: platums 600 mm; dziļums 650 mm; augstums 850 mm. |
| Mazgāšanas mašīnas  konstrukcija un tehniskie risinājumi | Mazgāšanas mašīnai jāatbilst sekojošām prasībām:   * Mašīnas korpusam jābūt izgatavotam no vismaz AISI 304 markas tērauda (*vai ekvivalenta materiāla*). Mazgāšanas kamerai jābūt izgatavotai no vismaz AISI 316L markas tērauda (*vai ekvivalenta materiāla*). Mazgāšanas kamerai jābūt ar gludu virsmu un noapaļotiem stūriem, lai nebūtu vietas, kur uzkrājas netīrumi. * Durvīm jābūt ar stiklu. * Mašīnas korpusam jābūt ar efektīvu siltuma un trokšņa izolāciju nodrošinot, ka darbinot mašīnu apkārtējā vidē izdalās ne vairāk kā 300 kCal/h siltuma un 60dB troksnis. * Mašīnai jābūt vienām durvīm, kuras iespējams atvērt 90 grādus uz leju, pilnībā atsedzot mašīnas mazgāšanas kameru vieglai trauku ievietošanai un izņemšanai. * Teleskopiskas sliedītes grozu turēšanai un izvilkšanai/ievietošanai. * Tvaika kondensatoram jānodrošina tvaika savākšanu. |
| Ūdens padeve mazgāšanas kamerā | Mazgāšanas mašīnas ūdens padevei jāatbilst sekojošām prasībām:   * Trauku mazgāšana un žāvēšana iespējama 2 līmeņos. Abos līmeņos jānodrošina neatkarīga ūdens padeve. * Ūdens padevei jābūt nodrošinātai trauka (pudele, kolba u.c.) iekšpusē caur grozos ieskrūvējamām inžektora sprauslām (aprakstītas pie papildaprīkojuma) katram mazgājamam traukam individuāli un ar rotējošiem ūdens izsmidzinātājiem trauku ārpusē. * Mašīnā jābūt vismaz 2 ūdens izmidzinātājiem. Rotējošiem ūdens izmidzinātājiem jābūt izvietotiem apakšā un augšā. Papildus izsmidzinātāji pie noteiktiem groziem. * Lai nodrošinātu maksimāli iespējamu mazgāšanas tīrību mašīna nodrošina pilnīgu katra cikla mazgāšanas ūdens aizvadīšanu pirms uzsākt nākamo mazgāšanas ciklu vai skalošanu. * Iespēja regulēt ūdens temperatūru līdz 90°C. * Ūdens spiedienu mazgāšanas laikā jānodrošina ar vismaz vienu elektrisko sūkni, kura jauda ir ne mazāka par 0.5 kW (ūdens sūknēšanas ātrums vismaz 450 l/min). * Ūdens sildītāja jaudai jābūt ne mazākai par 5kW. * Ūdens taupīšanai mazgāšanas laikā mašīnai jānodrošina ūdens recirkulācija un 3-pakāpju filtrēšana. Mašīnai jābūt filtru pašattīrīšanās funkcijai vai tiem jābūt viegli izņemamiem. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Žāvēšana | Pēc mazgāšanas un skalošanas mazgājamā mašīna nodrošina pilnīgu trauku izžāvēšanu ar filtrētu, karsta gaisa plūsmu. Karstais gaiss izdalās caur mazgāšanas izsmidzinātāju sprauslām un ūdens/gaisa inžektoriem:   * vismaz 1.4 kW gaisa sildītājs, kas nodrošina gaisa temperatūru līdz vismaz 140°C; * žāvēšanas gaisa plūsmas ātrums vismaz 140m3/h. |
| Mazgāšanas līdzekļu padeves sistēma | Mazgāšanas mašīnas mazgāšanas līdzekļu padeves sistēmai jāatbilst sekojošām prasībām:   * Mazgāšanas līdzekļu padošana jānodrošina ar vismaz 2 sūkņiem. * Mašīnai jādod signāls, ja deterģentu tvertnēs ir zems līmenis. |
| Vadības sistēma un displejs | Mazgāšanas mašīnas vadības sistēmai jāatbilst sekojošām prasībām:   * Mašīnas darbībai jābūt mikroprocesora kontrolētai ar pastāvīgu ūdens temperatūras un spiediena mērīšanu. Temperatūra jākontrolē ar vismaz 2 neatkarīgiem sensoriem. |
| Vadības sistēma un displejs | * Mikroprocesoram jākontrolē mazgāšanas līdzekļa padeve, mazgāšanas cikla fāzes un ilgums. * Jābūt iespējai saglabāt vismaz 40 mazgāšanas programmas, jābūt iespējai saglabāt vismaz 20 lietotāja programmas ievadot tās no kontrolpaneļa.   Jābūt LCD displejam un sensortaustiņiem pilnvērtīgai funkciju nodrošināšanai un apskatei. |
| Papild-aprīkojums | Katras mazgāšanas mašīnas komplektācijā jābūt vismaz sekojošam aprīkojumam:   * apakšējā plaukta grozs ar 35-40 inžektora pozīcijām; * augšējā plaukta grozs ar 35-40 inžektora pozīcijām; * augšējā plaukta režģveida grozs ar rotējošu izsmidzinātāju, uz kura var izvietot vārglāzes, piltuves u.tml. priekšmetus.   Papildus jābūt:   * vienam augšējā plaukta grozam ar 50-60 inžektora pozīcijām; * 100gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 4 mm, augstums 50 mm; * 100gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 5 mm, augstums 110 mm; * 100gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 5 mm, augstums 175 mm; * 30gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 10 mm, augstums 175 mm; * 30gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 10 mm, augstums 225 mm; * 150gab. vāciņi sprauslu aizskrūvēšanai. |
| Serviss | Instalācija un lietotāja apmācība darba vietā. |

**PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI**

Detalizēta iekārtu lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.

**PIEGĀDES PLĀNS UN LAIKS**

Piegādes laiks ir trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

# 

# **III nodaļa**

# **LĪGUMA PROJEKTS**

**LĪGUMS Nr.**

**<*līguma numurs, kas iekļauj projekta numuru*>**

<*Līguma noslēgšanas vieta*> <*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*>

**Līguma noteikumi**

**Latvijas Organiskās sintēzes institūts** (turpmāk tekstā „Pasūtītājs” ), tā **direktora Osvalda Pugoviča** personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses,

un

**<*Pārdevēja nosaukums*>, reģistrācijas Nr. <*reģistrācijas numurs*>** tās <*pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds*> personā, (turpmāk šā līguma tekstā „Piegādātājs”), no otras puses, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta rīkotā iepirkuma PIL 8.2 panta kārtībā ID Nr. **<iepirkuma ID>, <iepirkuma nosaukums>**, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
   1. Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs saņem **<iekārtas nosaukums>,** turpmāk tekstā - **Preces**, atbilstoši specifikācijai un saglabājot nemainīgas vienību cenas visā līguma darbības periodā. (Līguma pielikums Nr. 3).
   2. Piegādātājs nodrošina Preču nogādāšanu Pasūtītājam un uzstādīšanu ***<mēnešu skaits>*** (*mēnešu skaits vārdiem*) **mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma.**
2. LĪGUMA DOKUMENTI
   1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatņemamām sastāvdaļām:

1) Līguma noteikumi;

2) Tehniskās specifikācijas, (Līguma Pielikums Nr.1);

3) Tehniskais piedāvājums, (Līguma Pielikums Nr.2);

4) Finanšu piedāvājums, (Līguma Pielikums Nr.3).

* 1. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

1. LĪGUMA TERMIŅI
   1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abi Līdzēji, un darbojas līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
   1. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, izņemot PVN, ir **EUR** **<*summa*>** (*summa vārdiem*), kur PVN (ja attiecināms) sastāda **EUR** **<*summa*>** (*summa vārdiem*) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir **EUR** **<*summa*>** (*summa vārdiem*), turpmāk tekstā saukta Līguma cena.
   2. Līguma cenas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
3. **100 % (viens simts procenti)** apmērā no kopējās Līguma cenas, kas sastāda **EUR** **<*summa*>** (*summa vārdiem*), kur PVN (ja attiecināms) sastāda **EUR** **<*summa*>** (*summa vārdiem*) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir **EUR** **<*summa*>** (*summa vārdiem*) Pasūtītājs samaksā, kad pabeigta Preču uzstādīšana, veikti, un no Pasūtītāja puses apstiprināti pieņemšanas testi un parakstīts Beigu pieņemšanas – nodošanas akts kā arī saņemta preču pavadzīme – rēķins. Pasūtītājs maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā.
   1. Līguma cenā ir ietverti transporta izdevumi.
   2. Līguma summu Pasūtītājs pārskaita 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču piegādes un pieņemšanas, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi – rēķinu.
4. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS
   1. Piegādātājs uzņemas sekojošas saistības:
      1. Veikt Preču piegādi atbilstoši specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un ievērot šī līguma 1.2. punktu;
      2. Piegādātājs informē Pasūtītāju par piegādāto Preču uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas īpatnībām;
      3. Piegādātājs nodrošina piegādāto iekārtu uzstādīšanu un Pasūtītāja darbinieku apmācību darbā ar piegādātajām iekārtām, ja Līdzēji nav vienojušies citādi.
      4. Piegādātājs uzņemas atbildību par tiešajiem zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams;
   2. Pasūtītājs uzņemas sekojošas saistības:
      1. Sniegt visu nepieciešamo informāciju šajā Līgumā paredzēto piegāžu veikšanai;
      2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Piegādātāju šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos
5. GARANTIJAS UN RISKS
   1. Šajā līgumā minētā garantija ir spēkā **<*mēnešu skaits*>** mēnešus no Preču nodošanas Pasūtītājam.
   2. Piegādātājs garantē Preču kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības standartiem un citiem normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajiem Preču kvalitātes kritērijiem;
   3. Piegādātājs nenes atbildību par preces defektiem, kuri radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Preču uzglabāšanas vai ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā.
   4. Par garantijas termiņā konstatēto Preces neatbilstību kvalitātes vai funkcionalitātes prasībām vai citiem trūkumiem Pasūtītājs sastāda rakstveida pretenziju un 3 (trīs) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža iesniedz Piegādātājam.
6. APDROŠINĀŠANA
   1. Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem pret Preču pazušanu vai sabojāšanu transportēšanas laikā līdz brīdim, kamēr Preces ir nodotas Pasūtītājam.
7. PREČU PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
   1. Piegādes adrese ir Aizkraukles iela 21, Rīga, Latvija.
   2. Specifikācijā norādītā Prece skaitās nodota Pasūtītājam no preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas brīža, ko paraksta Piegādātājs un Pasūtītājs vai Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji pēc Preces pārbaudes Pasūtītāja telpās Rīgā, Aizkraukles ielā 21, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.
   3. Piegādātāja izrakstītajam preču pavadzīmei-rēķinam ir precīzi jāatbilst Piegādātāja finanšu piedāvājumam, kas iesniegts Iepirkumam, izņemot gadījumus, ja Līdzēji vienojušies citādi.
   4. Pasūtītājam ir pienākums informēt Piegādātāju rakstiski par konstatētajiem Preču trūkumiem un defektiem 10 darba dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža.
   5. Piegādes izpildi apliecina savstarpēji parakstīta preču pavadzīme-rēķins, kuru ir parakstījuši abi Līdzēji.
8. SODA SANKCIJAS
   1. Gadījumā, ja Piegādātājs neizpilda savas saistības Līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no nepiegādāto Preču vērtības, par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas.
   2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam Līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas.
   3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apjomā.
   4. Ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc piegādes termiņa beigām nav veicis Preču piegādi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šādā gadījumā Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
   5. Katrs Līdzējs ir finansiāli atbildīgs par visiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otram Līdzējam pirmā ļaunprātības, kā arī rupjas vai vieglas neuzmanības rezultātā.
9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
   1. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā.
   2. Gadījumā, ja domstarpības neizdodas atrisināt sarunu ceļā, strīds tiks risināts saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem LR tiesā.
10. Nepārvaramas varas apstākļi
    1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja tā ir radusies nepārvaramu apstākļu, t.i. ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu vai citu stihisko nelaimju, kā arī karadarbības, blokādes, Valsts institūciju darbības vai citu Pusēm nekontrolējamu apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma parakstīšanas un ir tieši ietekmējuši Līguma izpildi.
11. CITI NOTEIKUMI
    1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

*Līgumā nevar tikt veikti tādi grozījumi, kas ir uzskatāmi par būtiskiem saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 67.1 panta noteikumiem.*

* 1. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, pasūtījumu veikšanu, Preču pieņemšanu/nodošanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē Edgars Liepiņš, tālr. +371 67702408, e-pasts: ledgars@biomed.lu.lv, un no Piegādātāja puses Piegādātājs nozīmē <*atbildīgās personas vārds, uzvārds*>, tālrunis <*tālruņa numurs*>, *<e-pasta adrese>*, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi.
  2. Pasūtījumi tiek nosūtīti Piegādātājam rakstiski vai elektroniski, izmantojot elektronisko pastu. Tāpat arī Piegādātājs izmanto elektronisko pastu nosūtot Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par pasūtījumu izpildes gaitu.
  3. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
  4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz <*lapu skaits*> (*lapu skaits vārdiem*) lapām, t.sk. Līguma pielikumi, divos autentiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

1. JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

|  |  |
| --- | --- |
| „Piegādātājs”  **„ *Nosaukums*”**  *Reģ.Nr.*  *PVN Reģ.Nr.*  *Adrese*,  *Pilsēta, pasta indekss, valsts*  *Bankas nosaukums*  Kods: XXXX  Konts: XXXX  *Amata nosaukums*:  *Vārds uzvārds*  <*Līguma noslēgšanas vieta*>  <*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*> | „Pasūtītājs”:  APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts  Reģ.Nr. 90002111653  PVN Reģ.Nr. LV90002111653  Aizkraukles ielā 21,  Rīga, LV-1006, Latvija  A/S SEB Banka  Kods : UNLALV2X  Konts: LV08UNLA0050005032194  Latvijas Organiskās sintēzes institūta  Direktors:  Osvalds Pugovičs  <*Līguma noslēgšanas vieta*>  <*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*> |

**Pielikums Nr. 1**

**Līgumam Nr. *<līguma numurs>***

**Tehniskās specifikācijas**

|  |  |
| --- | --- |
| „Piegādātājs”  **„ *Nosaukums*”**  *Reģ.Nr.*  *Adrese*,  *Pilsēta, pasta indekss*  *Amata nosaukums*:  *Vārds uzvārds* | „Pasūtītājs”:  APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts  Reģ.Nr. 90002111653  Aizkraukles ielā 21,  Rīga , Latvija , LV-1006  Latvijas Organiskās sintēzes institūta  Direktors:  Osvalds Pugovičs |

**Pielikums Nr. 2**

**Līgumam Nr. *<līguma numurs>***

**Tehniskais piedāvājums**

|  |  |
| --- | --- |
| „Piegādātājs”  **„ *Nosaukums*”**  *Reģ.Nr.*  *Adrese*,  *Pilsēta, pasta indekss*  *Amata nosaukums*:  *Vārds uzvārds* | „Pasūtītājs”:  APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts  Reģ.Nr. 90002111653  Aizkraukles ielā 21,  Rīga , Latvija , LV-1006  Latvijas Organiskās sintēzes institūta  Direktors:  Osvalds Pugovičs |

**Pielikums Nr. 3**

**Līgumam Nr. *<līguma numurs>***

**Finanšu piedāvājums**

|  |  |
| --- | --- |
| „Piegādātājs”  **„ *Nosaukums*”**  *Reģ.Nr.*  *Adrese*,  *Pilsēta, pasta indekss*  *Amata nosaukums*:  *Vārds uzvārds* | „Pasūtītājs”:  APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts  Reģ.Nr. 90002111653  Aizkraukles ielā 21,  Rīga , Latvija , LV-1006  Latvijas Organiskās sintēzes institūta  Direktors:  Osvalds Pugovičs |

**IV nodaļa**

# **FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI**

### 1. FORMA

**Pieteikums DALĪBAI iepirkumĀ**

**„Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā**

**Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts**

**ID Nr.: OSI 2015/33 MI ERAF** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Datums/

**Iepirkuma nosaukums: „Laboratorijas trauku mazgājamos mašīnu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”**

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam **piegādāt preces un sniegt ar piegādi saistītos pakalpojumus** saskaņā ar iepirkuma „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta kārtībā prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem.

Jā mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt visas Tehniskajās specifikācijās paredzētās Preces saskaņā ar Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no iepirkuma Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, kuri noteikti iepirkuma nolikumā, un Tehniskā un Finanšu piedāvājuma.

Pretendenta nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pilnvarotās personas vārds,

Uzvārds, amats:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pilnvarotās personas paraksts:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 2. FORMA

**TehniskAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma nosaukums: „Laboratorijas trauku mazgājamo mašīnu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”**

**ID Nr.: OSI 2015/33 MI ERAF**

1. **Piedāvāto preču apraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | | **Piedāvājums** |
| **Parametrs/Pozīcija** *(no Tehn. spec.)* | **Prasība/Apraksts**  *(no Tehn. spec.)* | ***Piedāvātās iekārtas parametri*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts**

Tiks iesniegti sekojoši dokumenti:

*<Iekļaut iesniedzamo dokumentu sarakstu un aprakstu>*

1. **Cita informācija**

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zīmoga vieta

Vārds, uzvārds un amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 

**3.** **FORMA**

**Finanšu piedāvājums**

**Iepirkuma nosaukums: „Laboratorijas trauku mazgājamo mašīnu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros”**

**ID Nr.: OSI 2015/33 MI ERAF**

**Iesniedzam piedāvājumu par sekojošu iepirkuma loti**

***<Iekārtas ražotājs un kataloga numurs (ja attiecināms)>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Preces** (vai pakalpojuma) **nosaukums** | **Vienība**  *(ja attiecināms)* | **Vienības cena,**  **EUR** | **Vienību**  **skaits** | **Summa**  **EUR** |
|  |  | *gabali* |  |  |  |
| **Kopējā Preču cena bez PVN** | | | | |  |
| **PVN piemērojamā proporcija** | | | | |  |
| **Kopējā Pakalpojumu cena ar PVN piemērojamo proporciju** | | | | |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zīmoga vieta

Vārds, uzvārds un amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMA INFORMĀCIJAI PAR PRETENDENTU**

### 4.1. FORMA

Vispārēja informācija par pretendentu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Kompānijas nosaukums:** |  |
| **2.** | **Reģistrācijas numurs:** |  |
| **3.** | **Adrese:** |  |
| **4.** | **Kontaktpersonas:** |  |
| **5.** | **Telefons:** |  |
| **6.** | **Fakss:** |  |
| **7.** | **E-pasts (obligāti):** |  |
| **8.** | **Vispārējā interneta adrese:** |  |
| **9.** | **Reģistrācijas vieta:** |  |
| **10.** | **Reģistrācijas gads:** |  |
| **11.** | **Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):** |  |
| **12.** | **Finanšu rekvizīti:** |  |

**4.2. FORMA**

Informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums, reģistrācijas numurs** | **Statuss piedāvājumā** | **Adrese, telefons, kontaktpersona** | **Veicamo piegāžu un pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma**  **(%)** | **Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_