

APSTIPRINĀTS

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

 Iepirkumu komisijas

2017. gada 9.augusta sēdē

protokols Nr. 2017/15 - 01

**APP LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES**

**INSTITŪTS**

**Atklāta konkursa**

**„Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana”**

**NOLIKUMS**

**iepirkuma identifikācijas numurs**

OSI 2017/15 AK ERAF

Rīga

2017

Satura rādītājs

[INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM 4](#_Toc490519839)

[1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 5](#_Toc490519840)

[2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un līguma nosacījumiem 8](#_Toc490519841)

[3. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 9](#_Toc490519842)

[4. Iesniedzamie dokumenti 11](#_Toc490519843)

[5. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji 14](#_Toc490519844)

[6. Iepirkuma līgums 15](#_Toc490519845)

[7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 16](#_Toc490519846)

[8. Pretendenta tiesības un pienākumi 17](#_Toc490519847)

[9. Apakšuzņēmēji un to veicamo darbu apjoms 18](#_Toc490519848)

[TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 19](#_Toc490519849)

[VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 20](#_Toc490519850)

[TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 21](#_Toc490519851)

[1. Lote. 400 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtas modernizācija 21](#_Toc490519852)

[2. Lote. 600 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtas modernizācija 26](#_Toc490519854)

[3. Lote. 800 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtas modernizācija un funkcionālā paplašināšana proteīnu struktūru analīzēm 32](#_Toc490519856)

[Papildus nosacījumi: 35](#_Toc490519858)

[Iepirkuma LĪGUMA PROJEKTS 36](#_Toc490519859)

[LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI 37](#_Toc490519860)

[LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 40](#_Toc490519861)

[Pielikums Nr. 1 47](#_Toc490519862)

[Pielikums Nr. 2 48](#_Toc490519863)

[Pielikums Nr. 3 49](#_Toc490519864)

[Pielikums Nr. 4 50](#_Toc490519865)

[FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI 51](#_Toc490519866)

[1. FORMA 52](#_Toc490519867)

[2. FORMA 53](#_Toc490519868)

[4.1.FORMA 57](#_Toc490519869)

[4.2.FORMA 58](#_Toc490519870)

**I. NODAĻA**

# INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM

## VISPĀRĪGĀ ****INFORMĀCIJA****

* 1. **Iepirkuma identifikācijas numurs**

OSI 2017/15 AK ERAF

CPV kodi: Galvenās CPV kods: 33113110-9. Papildvārdnīcas kods: FG11-2.

Daļu kodi: 33113110-9; 33113110-9; 33113110-9.

* 1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts |
| **Adrese** | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija |
| **Reģ. Nr.** | LV90002111653 |
| **Konta Nr. bankā** | LV08UNLA0050005032194 |
| **Kontaktpersona** | Artūrs Aksjonovs |
| **Tālruņa Nr.** | +371 67014884 |
| **Faksa Nr.** | +371 67014813 |
| **e-pasta adrese** | arturs@osi.lv |
| **Darba laiks** | No 9.00 līdz 17.00 |

* 1. **Konkursa nolikuma saņemšana**

Iepirkuma nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā. Nolikumu var brīvi lejupielādēt Pasūtītāja mājas lapā http://www.osi.lv/iepirkumi/.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs izsniedz nolikumu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

* 1. **Iepirkuma metode**

Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”.

* 1. **Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana**
		1. Piedāvājumi jāiesniedz vienā aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to nereģistrējot.
		2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:
			1. Piedāvājums iesniedzams Latvijas Organiskās sintēzes institūta 112. telpā, 2. stāvā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā.
			2. **Piedāvājums jāiesniedz** darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00, **līdz 2017. gada 3. oktobrim, plkst. 14.00.**
		3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

* + 1. **Piedāvājumi tiks atvērti** Aizkraukles ielā 21, 2. stāva pārrunu zālē, Rīgā, **2017. gada 3. oktobrī, plkst. 14.00.** Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Visu dalībnieku vārdi un ieņemamie amati tiks pierakstīti piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieku reģistrā.
		2. Pretendenti drīkst atsaukt vai izdarīt labojumus iesniegtajā piedāvājumā pirms Nolikuma 1.5.2.2. punktā noteiktā termiņa.
		3. Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Tālāk Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 107 (28.02.2017.) 14.punktā aprakstīto procedūru.
	1. **Piedāvājuma spēkā esamība**
		1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līgumu sastāvdaļu.
		2. Piedāvājuma spēkā esamības laikā pretendents nemaina sava piedāvājuma saturu un cenu.
	2. **Piedāvājuma nodrošinājums**

Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.

* 1. **Piedāvājuma noformēšana**
		1. Konkursa Piedāvājumam, dokumentiem un korespondencei starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, jābūt latviešu vai angļu valodā.
		2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē, uz kuras jānorāda:
			1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
			2. Pretendenta nosaukums un adrese;
			3. Sekojoša atzīme:

„**Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana”**

Iepirkuma identifikācijas **Nr.:** **OSI 2017/15 AK ERAF**

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.”

* + 1. Piedāvājums sastāv no divām daļām:
			1. Pieteikuma dalībai konkursā kopā ar Pretendentu atlases dokumentiem;
			2. Tehniskā piedāvājuma;
			3. Finanšu piedāvājuma.
		2. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), piedāvājuma lapām jābūt numurētām, un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt ar attiecīgu uzrakstu „Pieteikums dalībai konkursā” un „Tehniskais piedāvājums”.
		3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma viens oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Piedāvājuma oriģināls un visas kopijas jāievieto 1.8.2. punktā minētājā aploksnē.
		4. Pretendentam jāiesniedz tāpat arī piedāvājuma elektroniskā versija uz ārējā datu nesēja. Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti jābūt iekļautai daļām „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”, punktā 1.8.3.1. minētā daļa var netikt iekļauta. Datu nesēju ar piedāvājuma elektronisko versiju jāievieto 1.8.2. punktā minētājā aploksnē.

Piedāvājuma elektroniskās versijas datnei jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

* + - 1. Piedāvājuma elektroniskās versijas datnei jābūt tādā formātā, kas atbalsta meklēšanu tekstā pēc teksta fragmenta. Datne nedrīkst tikt iesniegta kā secīgi skanēti piedāvājuma attēli.
			2. Vēlams iesniegt datni formātā, kas ir savietojams ar „MS Office” lietojumprogrammām; ja pretendentam nav šādu iespēju, tas var izvēlēties jebkuru citu izplatītu un/vai brīvi publiski pieejamu datnes formātu.
		1. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem.
		2. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
		3. Piedāvājumu paraksta Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona.
		4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.
		5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
		6. Pretendenti var saņemt atpakaļ līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus gadījumā, ja pretendents vēlas atsaukt savu piedāvājumu vai arī grozīt tā saturu; kā arī gadījumā, ja iepirkums tiek pārtraukts pirms piedāvājumu atvēršanas.
	1. **Cita informācija**
		1. Ja pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par konkursa nolikuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu, tie iesniedzami Iepirkumu komisijai, sūtot tos pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi **arturs@osi.lv.**

Ja no Pretendenta ir saņemts rakstisks jautājums uz minēto elektroniskā pasta adresi, Pasūtītājs piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to publicē arī Pasūtītāja mājas lapā.

Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta trešo un ceturto daļu, un ievērojot, ka iepirkuma Nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā un Pasūtītājam nav iespējams apzināt pretendentu loku, kas gatavo piedāvājumus iepirkumam, pretendenti paši ir atbildīgi par to, lai laikus iepazītos ar IUB un/vai Pasūtītāja mājaslapā publicēto informāciju par jebkādām izmaiņām vai precizējumiem Nolikumā.

* + 1. Iepirkumu komisijas sastāvs:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Vārds, Uzvārds** | **Amats** | **Paraksts** |
| **Komisijas****priekšsēdētājs** | Osvalds Pugovičs | Direktors |  |
| **Komisijas****locekļi**  | Ivars Kalviņš | Vadošais pētnieks |  |
|  | Dace Kārkle | Direktora vietniece |  |
|  | Andris Počs | Saimniecības nodaļas vadītājs |  |
|  | Modris Banka | Galvenais inženieris |  |
| **Sekretārs** | Artūrs Aksjonovs | Iepirkumu nodaļas vadītājs |  |

* + 1. Iepirkumu komisija izveidota ar rīkojumu Nr. 1.1. – 2/12 (20.02.2017.).

## ****Informācija par iepirkuma priekšmetu un līguma nosacījumiem****

* 1. **Iepirkuma priekšmets**

Iepirkuma priekšmets ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana proteīnu struktūru pētījumiem Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta ietvaros, turpmāk tekstā „Piegādes”.

Piegādātājam ir jāveic Piegādes, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.

* 1. **Piedāvājumu skaits**

**P**retendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām, vai visām daļām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. (skat. Nolikuma II nodaļu „Tehniskās specifikācijas”).

* 1. **Piedāvājuma varianti**

Šajā iepirkumā piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

* 1. **Līguma slēgšanas nosacījumi**

Tiks slēgts viens iepirkuma līgums par katru loti par visu lotes apjomu.

* 1. **Līguma izpildes un preču piegādes vieta**

Līguma izpildes vieta ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija. Preču piegāde atbilstoši INCOTERMS 2000 noteikumiem DDP (*Delivered Duty Paid*).

* 1. **Līgumu izpildes termiņš un garantija**
		1. Līguma izpildes laiks ir **12** (divpadsmit) **mēneši** pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, ja preču piegādes un uzstādīšanas termiņi, kas detalizētāk aprakstīti Tehniskajās specifikācijās, neparedz īsāku līguma izpildes periodu.
		2. Garantijas laiks vismaz 1 (viens) gads no preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, ja preču garantijas termiņi, kas detalizētāk aprakstīti Tehniskajās specifikācijās, neparedz ilgāku garantijas periodu.
	2. **Ieinteresēto piegādātāju sanāksme**
		1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Pasūtītājs nav paredzējis rīkot.
		2. Pasūtītājs saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 (28.02.2017.) 11.punkta noteikumiem rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas saņems vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
		3. Iestājoties Iepirkuma procedūras Iepirkuma procedūras nolikuma 2.7.2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, interesēto piegādātāju sanāksme tiks rīkota ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informācija par sanāksmi tiks ievietota pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.
		4. Sanāksmes gaitā Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta**.**

## Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

* 1. **Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā**
		1. Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa no jebkuras valsts, kura ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
	2. **Pretendentu izslēgšanas nosacījumi**
		1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 42.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
		2. Pārbaudi par pretendenta izslēgšanas gadījumu esamību Pasūtītājs veic PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.
		3. PIL 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi tāpat attiecas uz:
			1. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
			2. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības (izņemot PIL 42.panta pirmās daļas 1.punktā minētos gadījumus);
			3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
		4. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
			1. No dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 42.panta pirmās daļas 1.punktā un 7.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
			2. No dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 42.panta pirmās daļas 6.punktā un 7.punkta "b" apakšpunktā un otrās daļas 2. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
		5. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42.panta piekto daļu.
		6. Ja pretendents atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus saskaņā ar PIL 43.panta otrās daļas nosacījumiem.
		7. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
		8. Pasūtītājs izvērtē pretendenta veiktos pasākumus un to pierādījumus saskaņā ar PIL 43.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumiem.
	3. **Kvalifikācijas prasības**

**1. un 2. Lotēm**

* + 1. Pretendents vismaz vienu reizi ir veicis cita ražotāja kodolmagnētiskās rezonanses spektrometra modernizāciju ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. gadi) par summu, kas nav mazāka par 300 000 EUR.

**3. Lotei**

* + 1. Pretendents vismaz vienu reizi ir veicis maģiskā leņķa griešanas (*MAS*) KMR zonžu piegādi uz uzstādīšanu vismaz 800 MHz kodolmagnētiskās rezonanses iekārtai ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. gadi).
		2. Pretendents ir saņēmis vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja, kam tas ir piegādājis preces un veicis to uzstādīšanu saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 3.3.1. vai 3.3.2.punkta prasībām ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. gadi).
		3. Pretendents ir saņēmis oficiālu apliecinājumu no piedāvāto preču ražotāja par tiesībām veikt šo preču uzstādīšanu, garantijas remontu un apkopi *(apkope nav iepirkuma līguma sastāvdaļa)*.

*Attiecas uz piegādātājiem, kas paši nav piedāvāto preču ražotāji.*

* + 1. Pretendents ir saņēmis oficiālu dokumentu no piedāvāto preču ražotāja, kurā ir norādīts vismaz viens piegādātāja darbinieks (vai speciālists, kas tiks piesaistīts līguma noslēgšanas gadījumā), kas ir izgājis apmācību un ir kvalificēts veikt piegādājamo preču uzstādīšanu, remontu un apkopi. Ja piedāvātais speciālists nav uzņēmuma darbinieks, tad nepieciešams iesniegt Pretendenta un norādītās personas vienošanos par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, ja tāds tiks noslēgts.

*Attiecas uz piegādātājiem, kas paši nav piedāvāto preču ražotāji*.

## Iesniedzamie dokumenti

* 1. **Pretendentu atlases dokumenti**
		1. Pieteikums dalībai konkursā.

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina Pretendenta apņemšanos veikt Preču piegādi, saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt uzņēmuma vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

* + 1. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai. Skatīt nolikuma IV Nodaļas 1.formu.
		2. Vispārēja informācija par Pretendentu saskaņā ar nolikuma IV Nodaļas 4.1.formu. Obligāti jāaizpilda visi lauki.
		3. Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, informācija par šīm personām, jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma IV Nodaļas 4.2. formu, kur norādīts personas nosaukums, kontaktpersona, un īss apraksts, kādā veidā persona piedalīsies iepirkuma līguma izpildē. Minētās personas iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē.
		4. Ja pretendents iepirkuma līguma izpildē plāno izmantot apakšuzņēmējus, tam obligāti jānorāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, ja tādi tiek piesaistīti) saskaņā ar nolikuma IV Nodaļas 4.2. formu, kur norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, apakšuzņēmēja kontaktpersona, apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts un proporcionālais apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē un pieejamību visā līguma darbības laikā (saskaņā ar Nolikuma prasībām).
		5. Ja Pretendents ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs ārvalstī, tam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
			1. reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
			2. reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izziņa par Pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības.
		6. Papildus Pieteikuma dokumenti, kuri jāiesniedz Pretendentam, ja Pretendentam ir apvienība vai personu grupa:
			1. Ja personu grupa nav organizēta noteiktā juridiskā statusā, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu, ietverot informāciju par personu, kas pārstāvēs apvienību iepirkuma procedūrā. Šis līgums pievienojams Pieteikumam dalībai konkursā;
			2. Katra dalībnieka līdzdalības apjomam (t.i., līguma daļai, ko plānots nodot attiecīgā dalībnieka izpildei) jābūt skaidri un nepārprotami definētam minētajā līgumā;
			3. Katram dalībniekam jāparaksta kopīgais Pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā.
	1. **Pretendentu kvalifikācijas dokumenti**
		1. Apliecinājums par vismaz vienu preču piegādes un uzstādīšanas gadījumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.3.1. vai 3.3.2.punkta prasībām ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. gadi). Apliecinājumā jānorāda:
* piegādāto preču nosaukumi;
* piegādāto preču kopējā vērtība (cena);
* ar piegādātajām precēm saistīto sniegto pakalpojumu veidi;
* piegādāto preču saņēmēju nosaukumi un to adreses.
	+ 1. Vismaz viena pozitīva atsauksme no pasūtītāja par vismaz vienu preču piegādes un uzstādīšanas gadījumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.3.1. vai 3.3.2.punkta prasībām ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. gadi).
		2. Oficiāls apliecinājums no piedāvāto preču ražotāja par tiesībām veikt šo preču uzstādīšanu, garantijas remontu un apkopi *(apkope nav iepirkuma līguma sastāvdaļa)*.

*Attiecas uz piegādātājiem, kas nav piedāvāto preču ražotāji.*

* + 1. Oficiāls dokuments no piedāvāto preču ražotāja, kurā ir norādīts vismaz viens piegādātāja darbinieks (vai speciālists, kas tiks piesaistīts līguma noslēgšanas gadījumā), kas ir izgājis apmācību un ir kvalificēts veikt piegādājamo preču uzstādīšanu, remontu un apkopi.

Ja piedāvātais speciālists nav uzņēmuma darbinieks, tad nepieciešams iesniegt Pretendenta un norādītās personas vienošanos par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, ja tāds tiks noslēgts.

*Attiecas uz piegādātājiem, kas nav piedāvāto preču ražotāji.*

* + 1. Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, tad punktos4.2.1. līdz 4.2.4. minētie dokumenti ir jāiesniedz tām personām, uz kuru kvalifikāciju Pretendents balstās savā Piedāvājumā.
	1. **Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments**
		1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
		2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
		3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokuments pieejams aizpildīšanai sekojošā interneta adresē:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv

* + 1. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma Nolikumā noteiktajām atlases un kvalifikācijas prasībām.
		2. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas iepirkuma Nolikumā, Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasīs iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.
	1. **Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas nosacījumu izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti.**
		1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs iegūst informāciju par pretendentu izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu saskaņā ar PIL 42.panta nosacījumiem.
		2. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs, saskaņā ar PIL 42.panta nosacījumiem, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu(-as), kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas izslēgšanas nosacījumi no iepirkuma procedūras.
		3. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, nav attiecināmi PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot PIL 42.panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz minēto personu neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
		4. Punktos 4.4.1. līdz 4.4.3. minētos dokumentus Pasūtītājs pārbauda arī attiecībā uz nolikuma 3.2.3.punktā minētajām personām.
	2. **Tehniskais piedāvājums**
		1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (II Nodaļa) noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma IV Nodaļas „Formas piedāvājuma sagatavošanai” 2. formai.
		2. Gadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādīti konkrēti materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītos vai ekvivalentus materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus. (*Šis nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošām iekārtām; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem.*)
		3. Piegādātājs norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu (*ja attiecināms*)
	3. **Finanšu piedāvājums**
		1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās noteikto piegādājamo Preču un Saistīto pakalpojumu apjomu un raksturojumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma IV Nodaļas 3. forma).
		2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, piemērojamo PVN (atbilstošā proporcijā) un cenu ar PVN. Finanšu piedāvājumā jābūt atšifrētām katras preces vienības cenām.
		3. Finanšu piedāvājumā preču vienības cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā:
* preču piegādes izdevumiem pasūtītāja norādītajās adresē;
* tehniskā nodrošinājuma izmaksām;
* citām nodokļu izmaksām, t.sk. ar preču atmuitošanu saistītiem izdevumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ar ko tiek aplikta preču piegāde un ar tām saistīto pakalpojumu sniegšana;
* Preču apdrošināšanai līdz pieņemšanai (ja nepieciešams);
* preču uzstādīšanas un palaišanas izmaksām (ja nepieciešams);
* transporta, uzturēšanās (viesnīcu) izmaksām, dienas naudām (ja nepieciešams);
* lietotāju apmācībai (ja nepieciešams);
* un citām ar preču piegādi un tām saistīto pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām.
	+ 1. Pretendenta piedāvātajām cenām un vienību likmēm jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

## Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

* 1. **Preču piegādes prezentācija**
		1. Preču prezentācija nav paredzēta.
	2. **Piedāvājumu noformējuma pārbaude**
		1. Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentācijas un Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstību vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē.
		2. Iepirkumu komisija sākotnēji pārbauda, vai iesniegtie Pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši noformēšanas prasībām, kā arī, vai ir iesniegti visi nolikuma 4. punktā noteiktie dokumenti.
		3. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts vai neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma noraidīšanu.
	3. **Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaude**
		1. Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā iepirkumu komisija veiks nolikuma 4.1. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst 3. punktā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
		2. Pēc atbilstības pārbaudes komisija vērtēs pretendentu iesniegtos kvalifikācijas dokumentus (*ja attiecināms*).
		3. Iepirkumu komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to Pretendentu piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem un/vai nepietiekoši kvalificētiem preču piegādei.
		4. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (tikai gadījumos, kad pretendenta piedāvājuma vērtējums nav atkarīgs no citu pretendentu piedāvājumiem).
	4. **Piedāvājuma izvēles kritēriji**
		1. Iepirkumu komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajām specifikācijām. **Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.**
		2. Iepirkumu komisija, šaubu gadījumā, veic piedāvājumos iekļautās informācijas patiesuma pārbaudi izmantojot visus pieejamos informācijas avotus (Saskaņā ar Nolikuma 7.1.4. punktu). **Ja atklājas, ka pretendenta piedāvājums satur nepatiesu informāciju, tas tiek noraidīts.**
		3. Iepirkuma komisija izvēlas **saimnieciski visizdevīgāko** **piedāvājumu**, **kas atbilst** **Nolikuma prasībām** un **Tehniskajām specifikācijām** ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst pretendentu atlases un kvalifikācijasprasībām.
		4. **Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji šajā iepirkumā ir sekojoši:**
			1. **Piedāvātā cena, īpatsvars 100%.**
		5. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija kļūdas labo.
		6. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Iepirkumu komisija turpina vērtēt labotos piedāvājumus ņemot vērā izdarītos labojumus.
		7. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumu komisijai šķiet nepamatoti lēts , Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem.

## Iepirkuma līgums

* 1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzītajiem Pretendentiem, pamatojoties uz Pretendentu piedāvājumiem un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, un iepirkuma līguma projektu Nolikuma III Nodaļā.
	2. Iepirkuma līgums ar izraudzītajiem Pretendentiem tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” ir sekojošs:
		1. 10 dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;
		2. 15 dienas pēc 6.2.1. punktā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.
		3. Ja šā 6.2.1.punktā minētā desmitā diena un 6.2.2.punktā minētā piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
	3. Ja Pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā sešas dienas līdz piedāvājumu atvēršanas termiņa beigām. Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pieprasījums ir iesniegts laikus atbildes sniegšanai.

Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

* 1. **Iepirkuma komisijas tiesības**
		1. Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Nolikumā saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 35.panta 3. daļā noteikto kārtību.
		2. Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pretendents ir iesniedzis papildu informācijas pieprasījumu laikus, lai Iepirkumu komisija varētu atbildēt uz to saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta otrās daļas prasībām.
		3. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējumu pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī tehnisko vai finanšu piedāvājumu vērtēšanai saskaņā ar PIL 41.panta nosacījumiem.
		4. Iepirkumu komisijai ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu.
		5. Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.
		6. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un tehniskā un finanšu piedāvājumu novērtēšanā.
		7. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu saskaņā ar šo Nolikumu, „Publisko iepirkumu likumu” un attiecīgajiem MK noteikumiem.
		8. Izvēlēties iepirkuma līguma slēgšanai pretendentu, kas iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
		9. Veikt pretendenta atbilstības un kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
	2. **Iepirkuma komisijas pienākumi**
		1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
		2. Nodrošināt pretendentu brīvi konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
		3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju un atbildēt uz Pretendentu papildu pieprasījumiem par nolikumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma”36.panta nosacījumiem. Par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi Pasūtītājs sniedz informāciju ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ar nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus.
		4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
		5. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmuma izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vienlaikus (vienā dienā) nosūtīt visiem pretendentiem informāciju par pieņemto lēmumu. Paziņojumā par iepirkuma rezultātiem tiek ietverta informācija saskaņā ar PIL 37.panta otro vai trešo daļu.
		6. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izvērtēt, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu.
		7. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, Iepirkumu komisija sagatavo un Pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Iepirkumu komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

* 1. **Pretendenta tiesības**
		1. Apvienoties grupā ar citiem piegādātājiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu.
		2. Pretendentam ir tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas konfidencialitātei, kuru iesniedzis iepirkumu komisijai.
		3. Pretendentam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36. panta nosacījumiem.
		4. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
		6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
		7. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
		8. Pieprasīt pasūtītājam iespēju iepazīties ar iepirkuma procedūras ziņojumu komisijas protokoliem.
		9. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojā iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu, pamatojoties uz „Publisko iepirkuma likuma” 68.pantu (Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai; skatīt Nolikuma punktu 6.2.).
	2. **Pretendenta pienākumi**
		1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
		2. Sniegt patiesu informāciju.
		3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei un piedāvājumu novērtēšanai.
		4. Pretendents iesniedzot piedāvājumu, pilnībā akceptē visus atklāta konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus.
		5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

## Apakšuzņēmēji un to veicamo darbu apjoms

* 1. **Apakšuzņēmēji**
		1. Saskaņā ar PIL 1.pantu apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Sekojoši, visur, kur prasīts norādīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jānorāda ne tikai „pirmās pakāpes” apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
		2. Ja apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējā vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, arī uz to attiecas PIL 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētie izslēgšanas gadījumi no iepirkumu procedūras.
		3. Tā kā šajā iepirkuma līgumā ietvertie pakalpojumi tiks sniegti pasūtītāja objektā, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendentam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
		4. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām Nolikuma 9.1.3.punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti pakalpojumu sniegšanā (*ja attiecināms*).
	2. **Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējā vērtība**
		1. Saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

**II. NODAĻA**

# TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

## VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

**Pasūtītājs**

APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles 21, Rīga LV-1006, Latvija

**Piegādes apraksts**

Latvijas Organiskās sintēzes institūts vēlas veikt institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizāciju un funkcionālo paplašināšanu proteīnu struktūru pētījumiem Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta ietvaros.

Piegādātājam ir jāveic preču piegādes, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.

Tiek izskatīti tikai jaunu, iepriekš nelietotu preču piedāvājumi, ja tie atbilst šajā nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem.

Preču garantijas nosacījumi

Preču garantijas laikam jābūt vismaz 1 (viens) gads, ja iekārtu Tehniskajās specifikācijās nav norādīts savādāk.

Preču piegādes nosacījumi

Preču piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma, tādā laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, kas norādīts iepirkuma Nolikumā vai iekārtas tehniskajās specifikācijās.

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1. **Lote**

**400 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtas modernizācija**

Tehniskā specifikācija 400 MHz KMR spektrometram, kas izmantojams kopā ar esošu MAGNEX magnētu augstas izšķirtspējas šķidrumu KMR spektroskopijai.

Lai labāk sasniegtu šo mērķi, iekārtai ir jāatbilst šādām tehniskajām prasībām:

|  |  |
| --- | --- |
| Vispārējs apraksts, komplektācija | 400 MHz KMR spektrometrs, kas nodrošina iespēju uzņemt, apstrādāt un analizēt 1D, 2D un 3D KMR spektrus ķīmiskiem paraugiem šķīdumā, lietojot kopā ar esošu MAGNEX magnētu. Iekārtas sastāvā ietilpst vismaz sekojoši elementi: lauka homogenitātes nodrošināšanas sistēma, deitērija signāla monitorēšanas sistēma, elektronikas bloku kabinets, radiofrekvenču ģeneratori, pastiprinātāji, lauka gradientu ģeneratori, priekšpastiprinātāji, ciparu pārveidotājs, darba stacija iekārtas kontrolei, temperatūras kontroles sistēma, divas šķidrumu zondes, paraugu mainītājs, programmatūra iekārtas kontrolei, datu apstrādei un analīzei. |
| Savietojamība | Pretendentam jāspēj piegādāt visa augstāk minētā aparatūra. Sistēmas komponentu savietojamība jādemonstrē pieņemšanas testos. |

1. Esošā magnēta specifikācija un prasības lauka homogenitātes nodrošināšanas sistēmai (*shim system*)

|  |  |
| --- | --- |
| Magnēta tips (esošais magnēts) | aktīvi ekranēts supravadītāju magnēts |
| Lauka stiprums (esošais magnēts) | 9,39 T |
| Zondes cauruma diametrs (esošais magnēts) | 54 mm |
| Hēlija līmeņa nomērīšana | automātiski katru dienu, ar integrētu nākošās hēlija uzpildes datuma aprēķināšanas funkciju un automātisku brīdināšanu par hēlija līmeņa nokrišanos zem lietotāja noteiktas robežas |
| Lauka homogenitātes iestādīšanas gradientu skaits | vismaz 18  |
| Automātiska lauka homogenitātes iestādīšana | jāspēj nodrošināt ātru un automātisku lauka homogenitātes iestādīšanu parauga aktīvajā tilpumā |

1. Prasības fāzes un frekvences ģenerēšanai

|  |  |
| --- | --- |
| Ekvivalentu frekvenču kanālu daudzums | vismaz 2 |
| Frekvenču ģenerēšanas diapazons katrā kanālā | vismaz 5 līdz 450 MHz |
| Fāzes un amplitūdas ģenerēšana | pilnībā digitāla |
| Frekvences iestādīšanas solis | ne lielāks kā 0,01 Hz |
| Fāzes iestādīšanas solis | ne lielāks kā 0,01 grādi |
| Izejas signāla fāzes monotonija/precizitāte | novirze ne lielāka kā 0,5 grādi pie jaudas izmaiņām līdz 90 dB  |
| Fāzes, frekvences un amplitūdas pārslēgšanas laiks | ne lielāks kā 25 ns, neatkarīgi no pārslēdzamo kanālu skaita |
| Impulsu un laika intervālu kontrole | Ar izšķirtspēju 12,5 ns vai mazāk |
| Frekvences ģeneratoru, raidītāju un zondes savienojamība | Pilnībā kontrolējama ar programatūru un brīvi izvēlama |

1. Prasības radiofrekvenču amplitūdu kontrolei un pastiprinātājiem

|  |  |
| --- | --- |
| Impulsu amplitūdas kontroles diapazona platums katram kanālam | vismaz 90 dB |
| Impulsu amplitūdas iestādīšanas solis | 0,1 dB vai mazāk |
| Maksimālā impulsu jauda pastiprinātājam ar frekvenču diapazonu 1H līdz 19F | maksimālā jauda vismaz 50 W |
| Maksimālā impulsu jauda vienam X-kodolu pastiprinātājam ar frekvenču diapazonu 14 līdz 162 MHz  | maksimālā jauda vismaz 145 W |
| Maksimālā impulsu jauda pastiprinātājam deitērija kanālam | vismaz 3 W |
| Raidītāju jaudas pieauguma un krituma laiki | ne vairāk kā 100 ns |

1. Prasības lauka gradientu ģenerēšanai

|  |  |
| --- | --- |
| Gradientu ģenerēšanas asis | Z |
| Gradientu linearitāte | augsta |
| Gradientu pastiprinātāja strāvas stiprums | vismaz 10 A |

1. Prasības priekšpastiprinātājiem

|  |  |
| --- | --- |
| Priekšpastiprinātāju skaits un pielietojums | vismaz 3;viens selektīvs 1H kanālam, viens platjoslas un viens 2H priekšpastiprinātājs |

1. Prasības uztvērējam un ciparu pārveidotājam

|  |  |
| --- | --- |
| Uztvērēja pastiprināšanas diapazona platums | vismaz 90 dB, ar soli ne lielāku kā 1dB |
| Uztvērēja frekvenču joslas platums | vismaz 5 MHz |
| Frekvenču filtrēšana | jābūt aprīkotam ar reālā laika digitāliem filtriem, ar praktiski taisnstūrveida filtrēšanas īpašībām |
| Artefaktu novēršana | jābūt iespējai pierakstīt vairāk punktu kā nepieciešams (oversampling), novēršot salocīšanās artefaktus |
| Ciparu pārveidotāja dinamiskais diapazons | vismaz 22 bit pie spektra platuma 6 kHz unvismaz 16 bit pie spektra platuma 5 MHz |

1. Prasības deitērija signāla monitorēšanas sistēmai (lock system)

|  |  |
| --- | --- |
| Pielietojums | Jābūt spējīgai strādāt kopā ar impulsa lauka gradientiem, atsaistīt un pulsēt pie 2H frekvences |

1. Prasības vadības datoram, programmatūrai, iekļautajām datubāzēm

|  |  |
| --- | --- |
| Vadības kontroles datora tips | PC |
| Operētājsistēmas tips | Windows vai ekvivalenta operētājsistēma |
| Cietā diska ietilpība | vismaz 2 TB |
| Ethernet interfeisu skaits, kas atdala spektrometra komunikācijas no tīkla komunikācijām | vismaz 2 |
| Monitora izmērs | vismaz 24” |
| Spektrometra kontroles, datu apstrādes un analīzes programmatūras vispārīgās prasības | programmatūrai jābūt spējīgai uzņemt un apstrādāt 1D, 2D un 3D datus;jābūt iekļautai automatizācijas kontroles programmatūrai;jābūt integrētai impulsu sekvences programmēšanai;jābūt iekļautai relaksācijas un difūzijas datu analīzes programmatūrai. |
| Programmatūras licences citām darbstacijām | jābūt iekļautām vismaz 20 mūžīgām (*perpetual*) licencēm spektru apstrādei uz citām darbstacijām, ar atjauninājumiem vismaz 3 gadu periodam |
| Programmatūras lietošanas rokasgrāmatas | jābūt iekļautām drukātām lietošanas rokasgrāmatām |
| KMR eksperimentu bibliotēka | programmatūrai jāietver vien- un daudzdimensiju KMR eksperimentu bibliotēka un impulsu sekvences, kas ļauj veikt eksperimentus izmantojot gan standarta, gan nevienmērīgas uzkrāšanas metodi |
| Spektru uzņemšanas un apstrādes moduļi | jābūt modulim relaksācijas un difūzijas (DOSY) parametru aprēķināšanai;jābūt modulim multipletu analīzei;jābūt modulim savienojumu kvantificēšanai;jābūt modulim kompleksu signālu sadalīšanai un līniju formu analīzei. |

1. Prasības temperatūras kontrolei

|  |  |
| --- | --- |
| Temperatūras iestatīšanas kontrole | Izmantojot programmatūru |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons | vismaz **-**150°C līdz +200°C |
| Temperatūras iestatīšanas solis | ne lielāks kā 0,1°C |
| Temperatūras stabilitāte diapazonā 0°C līdz 50°C | novirze līdz 0,01°C, istabas temperatūrai mainoties par 1°C |
| Dzesēšanas iekārtas izejas minimālā temperatūra | ne augstāka kā -40°C |

1. Prasības pirmajai šķidrumu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Zondes tips | 5 mm platjoslas (broadband) zonde, var būt dzesēta ar kriogēnu |
| Iekļauto gradientu ass | Z |
| Iekšējā spole pieskaņota | 31P līdz 15N |
| Ārējā spole pieskaņota | 1H līdz 19F |
| 19F KMR | zondei jāspēj veikt 19F spektra uzņemšanu ar 13C atsaisti un otrādi, divdimensiju 13C19F eksperimentus |
| Automātiska kanālu pieskaņošana | zondei jāspēj veikt automātisku pieskaņošanu 1H un X-kanāliem |
| Signāla/trokšņa attiecība (1H signālam 0,1% etilbenzola paraugā) | vismaz 1000:1, 200 Hz platumā |
| Signāla/trokšņa attiecība (13C, ASTM) | vismaz 475:1 |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons | vismaz -40°C līdz +80°C |

1. Prasības otrajai šķidrumu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Zondes tips | 5 mm platjoslas (broadband) zonde |
| Iekļauto gradientu ass | Z |
| Iekšējā spole pieskaņota | 19F un 31P līdz 15N |
| Ārējā spole pieskaņota | 1H |
| 19F KMR | zondei jāspēj veikt 19F spektra uzņemšanu ar 1H atsaisti un otrādi, divdimensiju 1H19F eksperimentus |
| Automātiska kanālu pieskaņošana | zondei jāspēj veikt automātisku pieskaņošanu 1H un X-kanāliem |
| Signāla/trokšņa attiecība (1H signālam 0,1% etilbenzola paraugā) | vismaz 300:1, 200 Hz platumā |
| Signāla/trokšņa attiecība (13C, ASTM) | vismaz 190:1 |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons | vismaz -150°C līdz +150°C |

1. Prasības automātiskam paraugu mainītājam šķidrumu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Paraugu ietilpība | vismaz 60 (5-mm paraugi) |
| Piegādājamo rotoru tips un skaits | vismaz 72 (5-mm rotori) |

1. Papildus prasības

|  |  |
| --- | --- |
| Piegāde | ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas |
| Uzstādīšana | cenā jāietilpst aparatūras uzstādīšanai LOSI telpās |
| Iekļaujamie dokumenti | jābūt pievienotam detalizētam visas aparatūras aprakstam ar pamācībām kā to darbināt un veikt tās apkopi. |
| Pārbaudes pēc uzstādīšanas | pēc uzstādīšanas jāspēj uzņemt datus, kas atbilst šķidrumu zondēm uzdotajiem signāla/trokšņa attiecības rādītājiem, kā arī zondes specifikācijā noteiktajiem līnijas formas rādītājiem. |
| Garantija | vismaz 12 mēneši pēc galīgās pieņemšanas;garantijas perioda laikā piegādātājs veic bezmaksas bojāto detaļu nomaiņu un pārbaudi, izņemot vielu, šķīdinātāju un reaģentu maksu. |
| Garantija spektrometra kontroles darbstacijai | vismaz 12 mēneši |
| Apmācības | Piegādātājam uzstādīšanas laikā jāveic konsultācijas un apmācības par iekārtu ekspluatāciju. |
| Instrumenta serviss | piegādātājam jānodrošina iespēja noslēgt individuālu servisa līgumu pēc garantijas perioda beigām. |

1. **Lote**

**600 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtas modernizācija**

Tehniskā specifikācija 600 MHz KMR spektrometram, kas izmantojams kopā ar esošu 51 mm zondes cauruma OXFORD magnētu augstas izšķirtspējas šķidrumu KMR spektroskopijai.

Lai labāk sasniegtu šo mērķi, iekārtai ir jāatbilst šādām tehniskajām prasībām:

|  |  |
| --- | --- |
| Vispārējs apraksts, komplektācija | 600 MHz KMR spektrometrs, kas nodrošina iespēju uzņemt, apstrādāt un analizēt 1D, 2D, 3D un 4D KMR spektrus bioloģiskiem paraugiem (metabolīti, proteīni, šūnas utt.) šķīdumā, lietojot kopā ar esošu OXFORD magnētu. Iekārtas sastāvā ietilpst vismaz sekojoši elementi: lauka homogenitātes nodrošināšanas sistēma, deitērija signāla monitorēšanas sistēma, elektronikas bloku kabinets, radiofrekvenču ģeneratori, pastiprinātāji, lauka gradientu ģeneratori, priekšpastiprinātāji, ciparu pārveidotājs, darba stacija iekārtas kontrolei, temperatūras kontroles sistēma, divas šķidrumu zondes, paraugu mainītājs, programmatūra iekārtas kontrolei, datu apstrādei un analīzei. |
| Savietojamība | Pretendentam jāspēj piegādāt visa augstāk minētā aparatūra. Sistēmas komponentu savietojamība jādemonstrē pieņemšanas testos. |

1. Esošā magnēta un krioplatformas specifikācija

|  |  |
| --- | --- |
| Magnēta tips (esošais magnēts) | aktīvi ekranēts supravadītāju magnēts |
| Lauka stiprums (esošais magnēts) | 14.09 T |
| Zondes cauruma diametrs (esošais magnēts) | 51 mm |
| Krioplatforma (esošā) | Var tikt izmantota esošā krioplatformas dzesēšanas sistēma, kas sastāv no dzesējošā ūdens cirkulācijas iekārtas un āra gaisa dzesēšanas iekārtas |

1. Prasības lauka homogenitātes nodrošināšanas sistēmai (*shim system*)

|  |  |
| --- | --- |
| Hēlija līmeņa nomērīšana | automātiski katru dienu, ar integrētu nākošās hēlija uzpildes datuma aprēķināšanas funkciju un automātisku brīdināšanu par hēlija līmeņa nokrišanos zem lietotāja noteiktas robežas |
| Lauka homogenitātes iestādīšanas gradientu skaits | vismaz 36  |
| Automātiska lauka homogenitātes iestādīšana | jāspēj nodrošināt ātru un automātisku lauka homogenitātes iestādīšanu parauga aktīvajā tilpumā |

1. Prasības fāzes un frekvences ģenerēšanai

|  |  |
| --- | --- |
| Ekvivalentu frekvenču kanālu daudzums | vismaz 4 |
| Frekvenču ģenerēšanas diapazons katrā kanālā | vismaz 5 līdz 650 MHz |
| Fāzes un amplitūdas ģenerēšana | pilnībā digitāla |
| Frekvences iestādīšanas solis | ne lielāks kā 0,01 Hz |
| Fāzes iestādīšanas solis | ne lielāks kā 0,01 grādi |
| Izejas signāla fāzes monotonija/precizitāte | novirze ne lielāka kā 0,5 grādi pie jaudas izmaiņām līdz 90 dB  |
| Fāzes, frekvences un amplitūdas pārslēgšanas laiks | ne lielāks kā 25 ns, neatkarīgi no pārslēdzamo kanālu skaita |
| Impulsu un laika intervālu kontrole | Ar izšķirtspēju 12,5 ns vai mazāk |
| Frekvences ģeneratoru, raidītāju un zondes savienojamība | Pilnībā kontrolējama ar programatūru un brīvi izvēlama |

1. Prasības radiofrekvenču amplitūdu kontrolei un pastiprinātājiem

|  |  |
| --- | --- |
| Impulsu amplitūdas kontroles diapazona platums katram kanālam | vismaz 90 dB |
| Impulsu amplitūdas iestādīšanas solis | 0,1 dB vai mazāk |
| Maksimālā impulsu jauda pastiprinātājam ar frekvenču diapazonu 1H līdz 19F | maksimālā jauda vismaz 100 W |
| Maksimālā impulsu jauda diviem pastiprinātājiem ar frekvenču diapazonu 6 līdz 365 MHz  | maksimālā jauda vismaz 500 W |
| Maksimālā impulsu jauda pastiprinātājam deitērija kanālam | vismaz 150 W |
| Raidītāju jaudas pieauguma un krituma laiki | ne vairāk kā 100 ns |

1. Prasības lauka gradientu ģenerēšanai

|  |  |
| --- | --- |
| Gradientu ģenerēšanas asis | Z |
| Gradientu linearitāte | augsta |
| Gradientu pastiprinātāja strāvas stiprums | vismaz 10 A |

1. Prasības priekšpastiprinātājiem

|  |  |
| --- | --- |
| Priekšpastiprinātāju skaits un pielietojums | vismaz 4:viens selektīvs 1H kanālam, divi platjoslas un viens 2H priekšpastiprinātājs. 1H, 13C un 2H priekšpastiprinātājiem jātiek dzesētiem ar kriogēnu šķidrumu. |

1. Prasības uztvērējam un ciparu pārveidotājam

|  |  |
| --- | --- |
| Uztvērēja pastiprināšanas diapazona platums | vismaz 90 dB, ar soli ne lielāku kā 1dB |
| Uztvērēja frekvenču joslas platums | vismaz 5 MHz |
| Frekvenču filtrēšana | jābūt aprīkotam ar reālā laika digitāliem filtriem, ar praktiski taisnstūrveida filtrēšanas īpašībām |
| Artefaktu novēršana | jābūt iespējai pierakstīt vairāk punktu kā nepieciešams (*oversampling*), novēršot salocīšanās artefaktus |
| Ciparu pārveidotāja dinamiskais diapazons | vismaz 22 bit pie spektra platuma 6 kHz unvismaz 16 bit pie spektra platuma 5 MHz |

1. Prasības deitērija signāla monitorēšanas sistēmai (lock system)

|  |  |
| --- | --- |
| Pielietojums | Jābūt spējīgai strādāt kopā ar impulsa lauka gradientiem, atsaistīt un pulsēt pie 2H frekvences |

1. Prasības vadības datoram, programmatūrai, iekļautajām datubāzēm

|  |  |
| --- | --- |
| Vadības kontroles datora tips | PC |
| Operētājsistēmas tips | Atvērtā pirmkoda operētājsistēma (piem. Linux) |
| Cietā diska ietilpība | vismaz 2 TB |
| Ethernet interfeisu skaits, kas atdala spektrometra komunikācijas no tīkla komunikācijām | vismaz 2 |
| Monitora izmērs | vismaz 24” |
| Spektrometra kontroles, datu apstrādes un analīzes programmatūras vispārīgās prasības | programmatūrai jābūt spējīgai uzņemt un apstrādāt 1D, 2D, 3D un 4D datus;jābūt iekļautai automatizācijas kontroles programmatūrai;jābūt iekļautai KMR eksperimentu simulācijas programmatūrai;jābūt integrētai impulsu sekvences programmēšanai;jābūt iekļautai relaksācijas un difūzijas datu analīzes programmatūrai. |
| Programmatūras licences citām darbstacijām | jābūt iekļautām vismaz 20 mūžīgām (*perpetual*) licencēm spektru apstrādei uz citām darbstacijām, ar atjauninājumiem vismaz 3 gadu periodam |
| Programmatūras lietošanas rokasgrāmatas | jābūt iekļautām drukātām lietošanas rokasgrāmatām |
| KMR eksperimentu bibliotēka | programmatūrai jāietver vien- un daudzdimensiju KMR eksperimentu bibliotēka un impulsu sekvences, kas ļauj veikt eksperimentus izmantojot gan standarta, gan nevienmērīgas uzkrāšanas metodi |
| Spektru uzņemšanas un apstrādes moduļi | jābūt modulim relaksācijas un difūzijas (DOSY) parametru aprēķināšanai;jābūt modulim multipletu analīzei;jābūt modulim savienojumu kvantificēšanai;jābūt modulim kompleksu signālu sadalīšanai un līniju formu analīzei;jābūt modulim proteīnu relaksācijas eksperimentu analīzei;jābūt modulim eksperimentu veikšanai ar ne-vienmērīgas uzkrāšanas metodi (non-uniform sampling). |
| KMR eksperimentu simulācijas programmatūras prasības | simulācijas programmatūrai jāspēj simulēt vien- līdz n-dimensiju eksperimentus un radīt datus, kas ielasāmi ar datu apstrādes programmatūru; |

1. Prasības temperatūras kontrolei

|  |  |
| --- | --- |
| Temperatūras iestatīšanas kontrole | Izmantojot programmatūru |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons | vismaz **-**150°C līdz +200°C |
| Temperatūras iestatīšanas solis | ne lielāks kā 0,1°C |
| Temperatūras stabilitāte diapazonā 0°C līdz 50°C | novirze līdz 0,01°C, istabas temperatūrai mainoties par 1°C |
| Dzesēšanas iekārtas izejas minimālā temperatūra | ne augstāka kā -40°C |

1. Prasības pirmajai šķidrumu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Zondes tips | 5 mm trīskāršas rezonanses apgrieztā zonde, var būt dzesēta ar kriogēnu |
| Iekļauto gradientu ass | Z |
| Iekšējā spole pieskaņota | 1H/19F uztveršanai un 2H monitorēšanai |
| Ārējā spole pieskaņota | vienlaicīgai 13C un 15N atsaistei |
| 19F KMR | zondei jāspēj veikt 19F spektra uzņemšanu ar 1H atsaisti un otrādi, divdimensiju 13C19F eksperimentus ar 1H atsaisti |
| Automātiska kanālu pieskaņošana | zondei jāspēj veikt automātisku pieskaņošanu 1H/19F, 13C un 15N kanāliem |
| Signāla/trokšņa attiecība (1H signālam 0,1% etilbenzola paraugā) | vismaz 4000:1, 200 Hz platumā |
| Signāla/trokšņa attiecība (13C, ASTM) | vismaz 800:1 |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons | vismaz -40°C līdz +80°C |

1. Prasības otrajai šķidrumu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Zondes tips | 5 mm trīskāršas rezonanses apgrieztā zonde |
| Iekļauto gradientu ass | Z |
| Iekšējā spole pieskaņota | 1H uztveršanai |
| Ārējā spole pieskaņota | vienlaicīgai 13C un 15N atsaistei |
| Automātiska kanālu pieskaņošana | zondei jāspēj veikt automātisku pieskaņošanu 1H, 13C un 15N kanāliem |
| Signāla/trokšņa attiecība (1H signālam 0,1% etilbenzola paraugā) | vismaz 1200:1, 200 Hz platumā |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons | vismaz -150°C līdz +150°C |

1. Prasības automātiskam paraugu mainītājam šķidrumu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Paraugu ietilpība | vismaz 24 (3-mm vai 5-mm paraugi) |
| Savietojamība ar paraugu stobriņiem | Automātiskajam paraugu mainītājam jābūt spējīgam apmainīt gan apaļus, gan ovālus paraugu stobriņus |
| Piegādājamo rotoru tips un skaits | vismaz 12 (3-mm rotori) |
| Piegādājamo paraugu stobriņu tips un skaits | vismaz 10 (5-mm ovāli paraugu stobriņi) |

1. Papildus prasības

|  |  |
| --- | --- |
| Piegāde | ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas |
| Uzstādīšana | cenā jāietilpst aparatūras uzstādīšanai LOSI telpās |
| Iekļaujamie dokumenti | jābūt pievienotam detalizētam visas aparatūras aprakstam ar pamācībām kā to darbināt un veikt tās apkopi. |
| Pārbaudes pēc uzstādīšanas | pēc uzstādīšanas jāspēj uzņemt datus, kas atbilst šķidrumu zondēm uzdotajiem signāla/trokšņa attiecības rādītājiem, kā arī zondes specifikācijā noteiktajiem līnijas formas rādītājiem.. |
| Garantija | vismaz 12 mēneši pēc galīgās pieņemšanas;garantijas perioda laikā piegādātājs veic bezmaksas bojāto detaļu nomaiņu un pārbaudi, izņemot vielu, šķīdinātāju un reaģentu maksu. |
| Garantija spektrometra kontroles darbstacijai | vismaz 12 mēneši |
| Apmācības | Piegādātājam uzstādīšanas laikā jāveic konsultācijas un apmācības par iekārtu ekspluatāciju. |
| Instrumenta serviss | piegādātājam jānodrošina iespēja noslēgt individuālu servisa līgumu pēc garantijas perioda beigām. |

1. **Lote**

**800 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtas modernizācija un funkcionālā paplašināšana proteīnu struktūru analīzēm**

Tehniskā specifikācija maģiskā leņķa griešanas (MAS) KMR zondēm, kas izmantojamas kopā ar esošu Bruker Avance III HD 800 MHz spektrometru cietvielu KMR spektroskopijai.

Lai labāk sasniegtu šo mērķi, iekārtai ir jāatbilst šādām tehniskajām prasībām:

|  |  |
| --- | --- |
| Vispārējs apraksts, komplektācija | Trīs cietvielu zondes, pneimatiskās kontroles iekārta griešanai zem maģiskā leņķa (MAS), dzesēšanas iekārta un rotoru pakošanas piederumi, kas nodrošina iespēju uzņemt 1D, 2D un 3D KMR spektrus ar 1H un 13C detektēšanu bioloģiskiem un ķīmiskiem paraugiem cietā fāzē. |
| Savietojamība | Pretendentam jāspēj piegādāt visa augstāk minētā aparatūra. Sistēmas komponentu savietojamība jādemonstrē pieņemšanas testos. |

1. Esošā magnēta specifikācija

|  |  |
| --- | --- |
| Magnēta tips | aktīvi ekranēts supravadītāju magnēts |
| Lauka stiprums | 18.79 T |
| Zondes cauruma diametrs | 54 mm |

1. Prasības temperatūras kontrolei

|  |  |
| --- | --- |
| Temperatūras iestatīšanas kontrole | Izmantojot programmatūru |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons | vismaz **-**150°C līdz +200°C |
| Temperatūras iestatīšanas solis | ne lielāks kā 0,1°C |
| Temperatūras stabilitāte diapazonā 0°C līdz 50°C | novirze līdz 0,01°C, istabas temperatūrai mainoties par 1°C |
| Dzesēšanas iekārtas izejas minimālā temperatūra | ne augstāka kā -80°C  |

1. Prasības pirmajai cietvielu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Zondes tips | trīskāršas rezonanses zonde, piemērota krosspolarizācijas (CP) eksperimentiem ar griešanu zem maģiskā leņķa (MAS) un 1H detektēšanu |
| Parauga aktīvais tilpums | vismaz 0,5 μL |
| Maksimālā parauga griešanas frekvence | vismaz 110 kHz |
| Frekvenču kanālu skaits un īpašības | Kanālu skaits: 3;viens augstfrekvences kanāls pieskaņots 1H;divi zemas frekvences kanāli pieskaņoti 13C un 15N |
| Sasniedzamā radiofrekvenču jauda (joslas platums) 1H kanālam | vismaz 350 kHz |
| Sasniedzamā radiofrekvenču jauda (joslas platums) krosspolarizācijai (CP) | vismaz 150 kHz priekš 13C un 90 kHz priekš 15N |

1. Prasības otrajai cietvielu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Zondes tips | četrkāršas rezonanses zonde, piemērota krosspolarizācijas (CP) eksperimentiem ar griešanu zem maģiskā leņķa (MAS) un 1H detektēšanu |
| Parauga aktīvais tilpums | vismaz 2.5 μL |
| Maksimālā parauga griešanas frekvence | vismaz 60 kHz |
| Frekvenču kanālu skaits un īpašības | Kanālu skaits: 4;viens augstfrekvences kanāls pieskaņots 1H;divi zemas frekvences kanāli pieskaņoti 13C un 15N,viens kanāls pieskaņots 2H. |
| Sasniedzamā radiofrekvenču jauda (joslas platums) 1H kanālam | vismaz 170 kHz |
| Sasniedzamā radiofrekvenču jauda (joslas platums) 2H kanālam | vismaz 50 kHz |
| Sasniedzamā radiofrekvenču jauda (joslas platums) krosspolarizācijai (CP) | vismaz 90 kHz priekš 13C un 55 kHz priekš 15N |

1. Prasības trešajai cietvielu zondei

|  |  |
| --- | --- |
| Zondes tips | divkāršas rezonanses zonde, piemērota krosspolarizācijas (CP) eksperimentiem ar griešanu zem maģiskā leņķa (MAS) |
| Parauga aktīvais tilpums | vismaz 30 μL |
| Maksimālā parauga griešanas frekvence | vismaz 24 kHz |
| Frekvenču kanālu skaits un īpašības | Kanālu skaits: 2;viens augstfrekvences kanāls pieskaņojams 1H vai 19F;viens zemas frekvences kanāls pieskaņojams no 31P līdz 15N. |
| Sasniedzamā radiofrekvenču jauda (joslas platums) 1H kanālam | vismaz 100 kHz |
| Sasniedzamā radiofrekvenču jauda (joslas platums) krosspolarizācijai (CP) | vismaz 70 kHz priekš 13C un 50 kHz priekš 15N |

1. Prasības MAS pneimatiskās kontroles iekārtai

|  |  |
| --- | --- |
| Iekārtas kontrole | pilnībā kontrolējama ar programmatūru, jāspēj sākt un apstādināt parauga rotāciju, veikt griešanas ātruma regulēšanu, rotora ielaišanu un izpūšanu (priekš 3,2 mm rotoriem) |

1. Papildus prasības

|  |  |
| --- | --- |
| Piegāde | ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas |
| Uzstādīšana | cenā jāietilpst aparatūras uzstādīšanai LOSI telpās |
| Iekļaujamie dokumenti | jābūt pievienotam detalizētam visas aparatūras aprakstam ar pamācībām kā to darbināt un veikt tās apkopi. |
| Pārbaudes pēc uzstādīšanas | pēc uzstādīšanas jāspēj uzņemt datus, kas atbilst cietvielu zondēm uzdotajiem signāla/trokšņa attiecības rādītājiem, kā arī kvalitatīviem līnijas formas rādītājiem. |
| Garantija | vismaz 12 mēneši pēc galīgās pieņemšanas;garantijas perioda laikā piegādātājs veic bezmaksas bojāto detaļu nomaiņu un pārbaudi, izņemot vielu, šķīdinātāju un reaģentu maksu. |
| Apmācības | Piegādātājam uzstādīšanas laikā jāveic konsultācijas un apmācības par iekārtu ekspluatāciju. |

## Papildus nosacījumi:

1. Gadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādīti konkrēti materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītos vai ekvivalentus materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus.

(*Šis nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošām iekārtām; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem.*)

**III. NODAĻA**

# Iepirkuma LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr.

<*līguma numurs, kas iekļauj projekta numuru*>

<*Līguma noslēgšanas vieta*> <*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*>

## LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI

**Latvijas Organiskās sintēzes institūts**, tā **direktora Osvalda Pugoviča** personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

**<*Pārdevēja nosaukums*>, reģistrācijas Nr. <*reģistrācijas numurs*>** tās <*pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds*> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta rīkotā atklātā konkursa Nr. <***iepirkuma ID***> par **<*iepirkuma nosaukums*>**, turpmāk tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Pārdevējs izgatavo (vai piegādā no ražotāja) un pārdod Pasūtītājam, un Pasūtītājs pērk no Pārdevēja, ievērojot šajā līgumā un tā pielikumos, kā arī iepriekšminētajā konkursā iesniegtajā Pārdevēja piedāvājumā ietverto specifikāciju un nosacījumus, šādas preces:

**<*nosaukums*>** turpmāk tekstā sauktu Prece,

un sniedz šādus saistītos pakalpojumus:

**Preču uzstādīšanu, Preču pārbaudes un Preču darbības testus**, turpmāk tekstā saukti Saistītie pakalpojumi.

**2. LĪGUMA DOKUMENTI**

2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:

1. Līguma speciālie noteikumi;
2. Līguma vispārīgie noteikumi;
3. Tehniskās specifikācijas (Līguma Pielikums Nr.1);
4. Tehniskais piedāvājums (Līguma Pielikums Nr.2)
5. Finanšu piedāvājums, (Līguma Pielikums Nr.3);
6. Laika grafiks (Līguma Pielikums Nr.4).

2.2. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

**3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

3.1. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, izņemot PVN, ir **EUR** **<*summa*>** (summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda **EUR** **<*summa*>** (summa vārdiem) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir **EUR** **<*summa*>** (summa vārdiem), turpmāk tekstā saukta Līguma cena.

3.2. Līguma cenas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

1. Pasūtītājs samaksā avansu **30% (trīsdesmit procentu)** apmērā no kopējās Līgumcenas, kas sastāda **EUR <*summa*>** (*summa vārdiem*), kur PVN (ja attiecināms) sastāda **EUR** **<*summa*>** (summa vārdiem) un preces avansa summa, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir **EUR** **<*summa*>** (summa vārdiem). Avanss tiek samaksāts pēc Līguma parakstīšanas, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Izpildītājs drīkst atteikties no avansa saņemšanas.
2. **70 % (septiņdesmit procentus)** no kopējās Līguma cenas, kas sastāda **EUR** **<*summa*>** (summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda **EUR** **<*summa*>** (summa vārdiem) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir **EUR** **<*summa*>** (summa vārdiem) Pasūtītājs samaksā, kad pabeigta Preču uzstādīšana, veikti, un no Pasūtītāja puses apstiprināti Preču pieņemšanas testi un parakstīts Beigu pieņemšanas – nodošanas akts kā arī saņemta preču pavadzīme – rēķins. Pasūtītājs maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā.

**4. PIEGĀDES VIETA UN TERMIŅI**

4.1. Preču piegādes un Saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta ir: **Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija**. Preču piegādi, nodošanu Pasūtītājam un Saistītos pakalpojumus Pārdevējs veic līgumam pievienotajā Laika grafikā noteiktajos termiņos. Pilnīgu līguma izpildi Pārdevējs veic līdz **<*datums*>** (neskaitot garantijas saistības).

4.2. Piegādātājs nodrošina Preču transportu uz Pasūtītāja norādīto adresi (saskaņā ar 4.1. punktu) un sedz sūtīšanas, pārvadāšanas, apdrošināšanas un muitas (ja nepieciešams) izdevumus.

**5. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

5.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz <*lapu skaits*> (<*lapu skaits vārdiem*>) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Pārdevēja.

5.2. Pasūtītājs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē <*atbildīgās personas vārds, uzvārds*>, tālrunis <*tālruņa numurs*>.

5.3. Pārdevējs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē <*atbildīgās personas vārds, uzvārds*>, tālrunis <*tālruņa numurs*>.

|  |  |
| --- | --- |
| „Pasūtītājs”:APP Latvijas Organiskās sintēzes institūtsReģ.Nr. 90002111653PVN Reģ.Nr. LV90002111653Aizkraukles ielā 21,Rīga, LV-1006, LatvijaValsts KaseKods : TRELLLV2XKonts: LV42TREL9150211012000Latvijas Organiskās sintēzes institūtaDirektors:Osvalds Pugovičs<*Līguma noslēgšanas vieta*><*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*> | „Piegādātājs” **„ *Nosaukums*”** *Reģ.Nr.**PVN Reģ.Nr.**Adrese*,*Pilsēta, pasta indekss, valsts**Bankas nosaukums*Kods: XXXXKonts: XXXX*Amata nosaukums*:*Vārds uzvārds*<*Līguma noslēgšanas vieta*><*gads*>.<*datums*>. *mēnesis*> |

##

## LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie Līguma vispārīgie noteikumi papildina Līguma speciālos noteikumus. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā Līguma speciālajiem noteikumiem ir prioritāte attiecībā pret Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. Pārdevējs piegādā un nodod Pasūtītājam Preces, kas pēc raksturojuma, apjoma un specifikācijas atbilst Līguma speciālajos noteikumos un Līgumam pievienotajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajam, kā arī Tehniskajam piedāvājumam, ja tāds ir pievienots Līgumam.
	2. Pārdevējs sniedz Pasūtītājam tādus ar Precēm Saistītos pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumam pievienotajās Tehniskajās specifikācijās vai piegādātāja tehniskajā piedāvājumā. Šādi papildus pakalpojumi var būt Preces uzstādīšana, Pasūtītāja personāla apmācība, regulāras Preču tehniskās pārbaudes vai apkopes un citi, atbilstoši Tehniskajām specifikācijām
2. **PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA**
	1. Pārdevējs nodod Preces Pasūtītājam tādā kārtībā un ar tādu modifikāciju, parametriem, papildus aprīkojumu u.tml., kā tas ir noteikts Līguma speciālajos noteikumos un Tehniskajās specifikācijās. Vienlaicīgi ar Preču nodošanu, Pārdevējs nodod Pasūtītājam šādus dokumentus:
		1. Preču ekspluatācijas instrukciju latviešu un/vai angļu valodā;
		2. Preču tehnisko pasi vai ekvivalentu dokumentu, kas apraksta preču specifiskos parametrus;
		3. ražotāja(-u) garantijas sertifikātu(-s);
		4. atbilstības sertifikātus;
		5. rēķinu;
		6. kā arī un citus dokumentus, kuri ir noteikti Tehniskajās specifikācijās.
	2. Beigu pieņemšanas-nodošanas aktu Līdzēji paraksta pēc tam, kad ir izpildīti visus šie nosacījumi:
		1. Preces ir piegādātas Pasūtītājam;
		2. ir veikta Preču uzstādīšana;
		3. ar apmierinošiem rezultātiem ir beidzies pārbaudes periods, ja tāds ir paredzēts tehniskajās specifikācijās vai tehniskajā piedāvājumā;
		4. ir veikti galīgās pieņemšanas testi;
		5. Pārdevējs ir nodevis Pasūtītājam ražotāja tehnisko dokumentāciju, ar Precēm saistīto izpilddokumentāciju, kā arī ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas u.c. dokumentāciju;
		6. izlabojis visus atklātos defektus;
		7. izpildījis jebkurus citus Līguma noteikumus (*neskaitot garantijas saistības*).
	3. Par Preču nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā parakstīts Beigu pieņemšanas –nodošanas akts.
	4. Īpašumtiesības uz Precēm pāriet no Pārdevēja pie Pasūtītāja vēlākajā no šiem datumiem: Beigu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana vai pēdējā maksājuma izdarīšana saskaņā ar līgumu. Neatkarīgi no šiem notikumiem, ar Precēm saistītie riski pāriet Pasūtītājam pēc Preču piegādes (izņemot 5.1. punktā minētos gadījumus).
	5. Preču pavadzīmi-rēķinu un pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta piecu darba dienu laikā no to saņemšanas brīža. Pie Preču un Saistīto pakalpojumu pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus, vai veikt autonomus testus, lai pārliecinātos par Preču atbilstību Līguma noteikumiem.
	6. Gadījumā, ja Līgumā paredzētās pārbaudes un testi nav veiksmīgi, Līdzēji sastāda defektu aktu, norādot defektu novēršanas termiņus, un Pārdevējs pēc visu defektu izlabošanas veic atkārtotas pārbaudes un testus.
	7. Preču pārbaudes un testi, kuri tiek veikti Pārdevēja rūpnīcā vai kurus saskaņā ar Līgumu ir pienākums veikt Pārdevējam, tiek veikti uz Pārdevēja riska un rēķina. Pārbaudes un testi, kuri nav noteikti Līgumā, tiek veikti uz Pasūtītāja rēķina, tomēr, ja šīs pārbaudes vai testa laikā tiek konstatēta Preču neatbilstība Līgumam, tad atkārtotā šāda pārbaude vai tests tiek veikts jau uz Pārdevēja riska un rēķina. Jebkurā gadījumā Līdzēji katrs pats sedz izdevumus, kuri saistīti ar attiecīgā Līdzēja personāla atlīdzību, komandējumu vai transportu.
	8. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pārdevēja piegādātās Preces un Saistītos pakalpojumus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Saistītie pakalpojumi ir veikti nekvalitatīvi vai nepietiekošā apjomā, Preces ir nekvalitatīvas vai bojātas, vai, ja tās nav darba kārtībā, vai satur kādus citus defektus, vai, ja tās nav pilnā komplektācijā (ieskaitot Līgumā noteikto dokumentāciju), vai neatbilst Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Pārdevējam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Pārdevēja saistību izpildes kavējumu.
	9. Pēc Pārdevēja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Preču vai Saistīto pakalpojumu pieņemšanu līgumā noteiktajā kārtībā.
	10. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
3. **PRECES IESAIŅOJUMS**
	1. Pārdevējam ir jānodrošina tāds Preču iesaiņojums, kāds nepieciešams, lai pasargātu tās no bojājumiem transportēšanas laikā. Iesaiņojumam ir jābūt pietiekoši izturīgam pret straujas pārvietošanas iedarbību, temperatūras svārstībām un nokrišņiem transportēšanas laikā.
	2. Visām iesaiņojuma vienībām jābūt attiecīgi nomarķētām, lai būtu iespējams identificēt to saturu.
4. **KVALITĀTE UN GARANTIJA**
	1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece ir Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās norādītais modelis, kā arī atbilst tajos norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem. Tāpat Pārdevējs garantē, ka saskaņā ar Līgumu piegādātajām Precēm nav un ekspluatācijas laikā neradīsies defekti to konstrukcijas, materiālu, izgatavošanas vai kādu citu iemeslu dēļ, izņemot, ja Pasūtītājs veic Preču ekspluatāciju neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijām.
	2. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz tām attiecas.
	3. Šajā līgumā minētā garantija ir spēkā **<*mēnešu skaits*>** gadus no Preču nodošanas Pasūtītājam, ja vien Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts savādāk.
	4. Gadījumā, ja Pasūtītājs iepriekšminētajā garantijas periodā konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Precēs vai jebkurā to daļā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pasūtītāja speciālistus vai citus ekspertus. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz šajā Līgumā noteikto garantiju, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Pārdevējam.
	5. Pārdevējs apņemas bez maksas veikt bojātās vai neatbilstošās Preces remontu vai nomaiņu, ja uz radušos defektu attiecas garantijas nosacījumi. Pārdevējs atbild uz garantijas pieprasījumu 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas brīža bojājumu cēloņa diagnosticēšanai. Defektu gadījumā Pārdevējs 10 (desmit) darba dienu laikā izsūta bojātās iekārtas aizvietotāju. Pēc pasūtījuma būvētām iekārtām, tādām kā, piem., zonde, bojājuma novēršanas termiņu nosaka laiks, kas nepieciešams transportēšanai, remontam, testēšanai, un, ja attiecināms – jaunas iekārtas izgatavošanai. Tādēļ, pēc pasūtījuma izgatavoto iekārtu remonta gadījumā par remonta termiņu abas puses vienojas rakstiski.
	6. Gadījumā, ja Pārdevējs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma vispārīgo noteikumu 4.5. punktā noteiktajā termiņā vai citā pušu savstarpēji rakstiski saskaņotā termiņā, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (piecas simtās daļas procenta) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas. Līgumsods nav jāmaksā par laika periodu, kurā Pārdevējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci aizvieto ar citu līdzvērtīgu preci.
5. **APDROŠINĀŠANA**
	1. Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem pret Preču pazušanu vai sabojāšanu transportēšanas, uzglabāšanas, uzstādīšanas, pārbaužu un testu laikā līdz brīdim, kamēr Preces ir nodotas Pasūtītājam un parakstīts Preču pieņemšanas - nodošanas akts. Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem attiecībā uz Precēm, Preču uzstādīšanas un pārbaužu laikā ko veic Pārdevēja personāls Pasūtītāja telpās.
	2. Pārdevējs uz sava rēķina apņemas veikt Preču apdrošināšanu piegādes, uzstādīšanas, pārbaužu un testu laikā. Precēm ir jābūt apdrošinātām 100% (viens simts procentu) apmērā no Preču vērtības pret visiem riskiem.
6. **LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
		1. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču atbilstību Līguma noteikto un starptautisko standartu prasībām.
		2. Pārdevējs ir atbildīgs par to, lai Saistīto pakalpojumu sniegšanā tiktu izmantots atbilstoši kvalificēts un sertificēts personāls. Visas Pārdevēja pārstāvju uzturēšanās, viesnīcas, transporta u.c. izmaksas ir iekļautas Līguma cenā.
		3. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuriem patenta, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Preču piegādi vai tās turpmāku izmantošanu paredzētajiem mērķiem.

Pārdevējs patur tiesības pārņemt aizstāvību šādas prasības gadījumā.

* + 1. Pārdevējs apņemas Preču piegādi, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus, veikt Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā.
		2. Pārdevējs apņemas Preču piegādes un citu saistīto pakalpojumu sniegšanas laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu, elektrodrošības noteikumu, vides aizsardzības noteikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošo darba drošības noteikumus. Pasūtītājs uzņemas iepazīstināt Pārdevēju ar Pasūtītāja uzņēmumā esošajiem darba drošības noteikumiem.
		3. Pārdevējs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru no Pasūtītāja saistībā ar šī Līguma izpildi saņemto dokumentāciju. Pārdevējs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
	1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
		1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Precēm šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
		2. Pasūtītājs apņemas parakstīt Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu Preces pieņemt.
		3. Pasūtītājs nodrošina Pārdevēja speciālistiem brīvu pieeju Preču piegādes un uzstādīšanas vietai pušu savstarpēji saskaņotajā laikā.
1. **NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par piegādātajām un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajām Precēm Līguma speciālajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā.
2. **IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**
	1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
	2. Līguma grozījumi, ja tādi nepieciešami, tiek veikti saskaņā ar PIL 61.panta noteikumiem.
	3. Cena par tehniskajā piedāvājumā iekļautajām precēm un pakalpojumiem nedrīkst tikt grozīta un vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā.
	4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
		1. ja Pārdevējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem piegādes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Pārdevēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
		2. ja Pārdevējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Pārdevējs minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;
		3. Ja izpildās kāds no PIL 64.panta pirmās daļas nosacījumiem.
	5. Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Pārdevēja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs no Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.
	6. Pasūtītājs var jebkurā laikā pārtraukt Līgumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu Piegādātājam un neizmaksājot viņam nekādu kompensāciju, ja Piegādātājs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ar nosacījumu, ka Līguma pārtraukšana neietekmē un neatceļ nekādas rīcības tiesības vai atlīdzību, kas pienākas vai vēlāk pienāksies Pasūtītājam.
3. **LĪDZĒJU ATBILDĪBA**
	1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preces vai neveic Saistītos pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos, ieskaitot starptermiņus, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto Preču vai neveikto Saistīto pakalpojumu vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no šajā līgumā paredzēto saistību izpildes.
	2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā līgumā paredzēto saistību izpildes.
	3. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja vainas dēļ, tajā skaitā Līguma vispārīgo noteikumu 8.4. punktā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs atmaksā Pasūtītājam visu nedzēsto avansa maksājumu (ja attiecināms) un papildus vēl maksā vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.
	4. Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.
4. **Apakšuzņēmēji un Personāls**
	1. Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus vai personālu iepirkuma līguma izpildē.
	2. Ja šī līguma izpildē Pārdevējs piesaista apakšuzņēmējus, tad to nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana tiek veikta saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.
	3. Tā kā šajā iepirkuma līgumā ietvertie pakalpojumi tiek sniegti pasūtītāja objektā, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pārdevējs iesniedz visu pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
	4. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām Nolikuma 10.3.punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti pakalpojumu sniegšanā (*ja attiecināms*).
	5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei PIL 62.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.
	6. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un PIL 62.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.
5. **STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA**
	1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Līdzēji risinās savstarpēju sarunu ceļā vai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
	2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
	3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.
7. **CITI NOTEIKUMI**
	1. Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis.
	2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
	3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	4. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Līdzēji un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu vai angļu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā Līdzēja juridisko adresi.

## Pielikums Nr. 1

**Līgumam Nr. *<līguma numurs>***

**Tehniskās specifikācijas**

***(Vieta Jūsu piegādājamo produktu specifikācijām no konkursa nolikuma)***

## Pielikums Nr. 2

**Līgumam Nr. *<līguma numurs>***

**Tehniskais piedāvājums**

***(Te ir vieta Jūsu Tehniskajam piedāvājumam)***

## Pielikums Nr. 3

**Līgumam Nr. *<līguma numurs>***

**Finanšu piedāvājums**

***(Te ir vieta Jūsu finanšu piedāvājumam)***

## Pielikums Nr. 4

**Līgumam Nr. *<līguma numurs>***

**Laika grafiks**

***(Te ir vieta Jūsu ar preču piegādi un uzstādīšanu saistīto pakalpojumu izpildes grafikam)***

**IV. NODAĻA**

# FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

## 1. FORMA

**Pieteikums DALĪBAI Atklātā konkursā**

**Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts**

**ID Nr.: OSI 2017/15 AK ERAF** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Datums/

**Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana”**

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam **piegādāt preces** saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem atklāta konkursa noteikumiem.

Jā mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt visas Tehniskajās specifikācijās paredzētās preces saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, kuri noteikti konkursa nolikumā, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

Pretendenta nosaukums,

Reģistrācijas numurs:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds,

Uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

## 2. FORMA

**TehniskAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana”**

**ID Nr.: OSI 2017/15 AK ERAF**

***<Lotes Nr. un nosaukums>***

1. **Vispārējs preču apraksts**
2. **Piegādājamo preču detalizēts apraksts**

*Aizpildāmās tabulas pirmās divas kolonnas nokopējamas no tehniskās specifikācijas tabulas par attiecīgo laboratorijas iekārtu.*

*Ja pretendents vēlas, tas var papildināt tabulu ar papildu informāciju (veidojot jaunas ailes).*

**Atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām piedāvājumā nepieciešams skaidri norādīt. Pretī Pasūtītāja prasībām, attiecīgajā ailē, jānorāda piedāvātās iekārtas tehniskais sniegums. Piedāvājumi ar nepatiesu informāciju par piedāvātās sistēmas tehnisko sniegumu tiks noraidīti.**

**Iesniedzam sekojošu piedāvājumu:**

***< Iekārtas nosaukums>***

***<Iekārtas****(-u)* ***ražotāja****(-u)* ***nosaukums****(-i)****>***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs/Pozīcija** *(no Tehn. spec.)* | **Apraksts/Prasība***(no Tehn. spec.)* | **Piedāvājums** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Papildus aprīkojums un izejvielas (*ja attiecināms*)**
2. **Atbilstība standartiem**

Piegādātās preces atbildīs šādiem standartiem:

*<jāuzskaita kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti (ja attiecināms)>*

1. **Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts**

Tiks iesniegti sekojoši dokumenti:

*<Iekļaut un aprakstīt iesniedzamo dokumentu, tādu kā tehnisko aprakstu, lietošanas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas u.c. sarakstu un aprakstu>*

1. **Preču piegādes vieta**

Preces tiks piegādātas Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, Aizkraukles ielā 21, Rīgā.

1. **Laika grafiks un Preču piegādes termiņš**

Preces tiks piegādātas un ar tām saistītie pakalpojumi tiks veikti šādos termiņos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbība** | **Termiņš** | **Atbildīgais**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Preču uzstādīšana**

Preču uzstādīšana tiks veikta šādā kārtībā *<preču uzstādīšanas apraksts>*

1. **Preču darbības pārbaudes un testi**

Precēm tiks veiktas šādas pārbaudes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | Pārbaudes un/vai testa nosaukums | Pārbaudes un/vai testa apraksts |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Garantijas saistības**

Preču piegādātājs apņemas nodrošināt šādas garantijas saistības <*mēnešu skaits> mēnešu* periodam:

*<garantijas saistību apraksts*>

1. **Cita informācija (*Ja nepieciešams*)**

Piedāvājumā ir jānorāda iekārtas tehniskās apkopes intervāli.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

**3. FORMA**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma nosaukums: „Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana”**

**ID Nr.: OSI 2017/15 AK ERAF**

***<Lotes Nr. un nosaukums>***

**Iesniedzam sekojošu piedāvājumu:**

***<Preču ražotāja****(-u)* ***nosaukums****(-i)****>***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Kods katalogā vai daļas numurs (*part number*)***(ja eksistē)* | **Preces** (vai pakalpojuma) **nosaukums** | **Preces vienība** | **Preces vienības cena****EUR** | **Preces vienību****skaits** | **Summa****EUR** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopējā preču cena bez PVN** |  |
| **PVN piemērojamā proporcija** |  |
| **Kopējā preču cena ar PVN piemērojamo proporciju** |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts:

Vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

**FORMAS INFORMĀCIJAI PAR PRETENDENTU**

## 4.1.FORMA

Vispārēja informācija par pretendentu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Kompānijas nosaukums:** |  |
| **2.** | **Reģistrācijas numurs:** |  |
| **3.** | **Adrese:** |  |
| **4.** | **Statuss (mazais vai vidējais uzņēmums):****(skat. OV L124, 20.5.2003.)** |  |
| **5.** | **Kontaktpersonas:** |  |
| **6.** | **Telefons:** |  |
| **7.** | **Fakss:** |  |
| **8.** | **E-pasts *(obligāti)*:** |  |
| **9.** | **Vispārējā interneta adrese:** |  |
| **10.** | **Reģistrācijas valsts:** |  |
| **11.** | **Reģistrācijas gads:** |  |
| **12.** | **Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):** |  |
| **13.** | **Finanšu rekvizīti:** | **Bankas nosaukums:** |
| **Bankas adrese** *(ja banka atrodas ārpus Latvijas Republikas):* |
| **Bankas kods:** |
| **Konta numurs:** |

## 4.2.FORMA

Informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmējiem: *(ja attiecināms)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Statuss piedāvājumā** | **Adrese, telefons, kontaktpersona** | **Īss apraksts kā partneris piedalīsies līguma izpildē** | **Partnerim nododamā iepirkuma līguma daļa** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Papildus jānorāda, vai sarakstā iekļautās personas ir klasificējamas kā mazie vai vidējie uzņēmumi!**

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_